ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении муниципального заказа 
путем проведения запроса котировок 
на поставку медицинского оборудования.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  Администрации Калининского района, расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана комиссия по размещению муниципального заказа, извещает о проведении запроса котировок для получателя средств бюджета города Новосибирска – Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №25» на:
поставку медицинского оборудования -
Аспиратора хирургического

1.	Запрос котировок проводится для нужд:  муниципального учреждения здравоохранения     «Городская клиническая больница №25», 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского 1 а, главный врач Баснак Татьяна Порфирьевна, исполнитель Волкова Галина Владимировна, тел. 2714820.	      
2.	Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования.
Наименование оборудования: Аспиратор хирургический модели CH-708, или аналог.
Количество: 3 шт.
Технические характеристики:
№ п.	Параметр	Требование технического задания	
1	2	3	
	Наименование	Аспиратор хирургический модели 
CH-708 или аналог	
1	Общая характеристика		
	Предназначен для аспирации жидких биологических субстратов во время хирургических и гинекологических операций.	соответствие	
2	Технические данные		
	Прибор должен легко передвигаться на роликовых опорах.	соответствие	
	Габариты:	340 (длина) х 440 (ширина) х 840 (высота) мм	
	Макс, скорость потока, не менее	50 л/мин	
	Вакуумный насос, не требующий смазки	соответствие	
	Макс, вакуум, не менее	740 ±10 мм.рт.ст.	
	Система поддержки вакуума в случае сбоя электропитания	наличие	
	Возможность плавной регулировки вакуума с индикацией на манометре	наличие возможности	
	Управление с помощью педали	соответствие	
	Автоклавируемые ёмкости для аспирата, небьющиеся, 2 шт., объемом 2000 мл, 2000мл.	наличие, соответствие	
	Защита от переполнения	наличие	
	Электропитание	220 В, 50 Гц	
	Потребляемая мощность, не более	150 вт	
	Вес	20 кг	
			
3	Необходимые принадлежности		
	Аспиратор хирургический	наличие	
	Ножной переключатель, 1 шт.	наличие	
	Наконечник для аспирации универсальный	наличие	
	Кабель заземления, 1 шт.	наличие	
	Емкость для отсасывания (3000 мл), 2 шт.	наличие	
	Силиконовая трубка для отсасывания (2 м), 1шт.	наличие	
	Держатель трубки, 1 шт.	наличие	
	Сетевой кабель, 1 шт.	наличие	
4	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства		
	Обучение мед. персонала на рабочем месте	соответствие	
	Гарантийный период на систему	1 год	
	Наличие сервисной службы	наличие	
5	Документы		
	Сертификат соответствия	наличие	
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	наличие	
	Инструкция на русском языке	наличие	
	Оригинал авторизационного письма производителя выданный на данный проект с указанием конкретных моделей оборудования	наличие	

3. Источник финансирования: внебюджетные средства получателя бюджетных средств, указанного в п. 1 настоящего запроса котировок.
4.  Максимальная цена контракта: 165000,00 рублей (сто шестьдесят пять тысяч рублей).
Цена, указанная в котировочной заявке должна включать НДС, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по доставке, подключению, обучению персонала работе с оборудованием и прочие накладные расходы, вспомогательные работы  и остается неизменной в течение всего срока поставки продукции. 
Оплата 30% аванса производится после заключения договора и поставки продукции, оставшаяся часть оплачивается с отсрочкой платежа до 90 дней после поставки.
5.	Место поставки продукции:  630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского 1 а
6.	Срок выполнения поставки: в течение 3-х недель после оплаты 30% аванса.
7.	Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Калининского района Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098. 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, кабинет №25.
8.	Окончательный срок подачи котировочных заявок: 05 декабря 2007 года, 16 часов 00 минут.
9.	Место, дата рассмотрения заявок: 630075, г.Новосибирск,  ул.Б.Хмельницкого,2,  кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района) 06 декабря 2007 года.
10.	Муниципальный контракт предоставляется победителю запроса котировок: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
11.	Срок заключения муниципального контракта: не ранее 5 дней и не позднее 20 дней с момента опубликования результатов запроса котировок.
12.	Перечень документов на участие в запросе котировок.
Обязательные документы:
12.1.  Заявка на участие в запросе котировок.
12.2   Копии сертификатов соответствия.
12.3   Гарантийные обязательства.
12.4   Технические характеристики оборудования.
12.5   Адрес сервис-центра.

Котировочная заявка
на участие в размещении муниципального заказа 
на ___________________________________________________________
                        				 (предмет  запроса котировок)
1.	Наименование юридического лица, (ФИО для ИП)
участника размещения заказа	1.1.	 Полное 
наименование		
		1.2.	Краткое 
наименование		
2.	Основные реквизиты 
участника размещения 
заказа	2.1. Форма 
собственности		
		2.2. Организационно-правовая форма 		
		2.3. ИНН		
		2.4. Код по ОКОНХ		
		2.5 Код по ОКПО		
		2.6 Банковские 
реквизиты		
3.	Адрес участника 
размещения заказа
	3.1. Место нахождения
(место регистрации)		
		3.2. Почтовый адрес		
		3.3. Адрес эл. почты 		
4.	Руководитель 
	4.1. Ф. И. О.		
		4.2. Должность		
		4.3. Телефон		
		4.4. Факс		
5.	Характеристика 
продукции	параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг)	
6.	Сроки и условия оплаты		
7.	Количество, штук		
8.	Срок поставки продукции, выполнения работ, услуг		
9.	Согласие участника исполнить условия муниципального контракта		
10.	Срок заключения муниципального контракта	

(не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте  и не позднее 20 дней со дня подписания протокола)	
11.	Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей		
12.	Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей		

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О
МП                                            __________
                                                          дата