## МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

## ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

КОНКУРСНАЯ документациЯ

для проведения открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта на поставку  медицинского оборудования  для муниципальных  лечебно-профилактических учреждений на 2007

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Главное управление здравоохранения мэрии г. Новосибирска 630099, Красный проспект, 34 Тел./факс 222-04-30, 222-79-64 Контактные лица: Саньков Виктор Николаевич Измайлова Зоя Алексеевна e-mail: OOzol@admnsk.ru |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска 630099, Красный проспект, 34 Тел. 222-79-64 Контактное лицо: Глазунова Ирина Витальевна e-mail: IGlazunova@admnsk.ru |
| 3 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта по поставке медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений города на 2007 год. |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка оборудования осуществляется в следующие муниципальные лечебно-профилактические учреждения: Наименование ЛПУ Адрес ЛПУ МУЗ ГКБ № 1 ул. Залесского, 6 МУЗ ГКБ № 2 ул. Ползунова, 21 МУЗ ГКБ № 11 ул. Танкистов, 23 МУЗ ГКБ № 25 ул. А.Невского, 1а МУЗ МИКБ № 1 ул. С. Шамшиных, 40 МУЗ БСМП № 2 ул. Тургенева, 155 МУЗ ДГКБ № 1 ул. Вертовская, 3 МУЗ ДБСП № 3 Красный проспект, 3 МУЗ ДГКБ № 3 Охотская, 81 МУЗ ДГкБ № 4 2-ой пер. Пархоменко, 2 МУЗ ГП № 7 ул. Ульяновская, 1 Поставка товаров осуществляется до лечебно-профилактического учреждения в течение 30 дней после заключения муниципального контракта. Доставка, монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное и сервисное обслуживание не менее 1 года, обучение персонала осуществляется за счет собственных средств поставщика. |
| 5 | Начальная цена контракта | Начальная цена контракта – 37 641 900,0 (тридцать семь миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот) руб. с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту: № лота Наименование лота Начальная цена контракта, рублей 1 Физиотерапевтическое оборудование 1 989 620,00 2 Оборудование наркозно-дыхательное 20 631 680,00 3 Инструменты и аппараты для проведения хирургических операций 1 952 000,00 4 Оборудование для интенсивной терапии 9 052 000,00 5 Электроэнцефалографы 1 425 400,00 6 Центральная станция Guardian c 8-ю прикроватными мониторами Guardian В2РМ – 730 или эквивалент 250 000,0 7 Операционный стол рентгенопрозрачный CHS 1500 или эквивалент 770 000,0 8 Отсасыватель хирургический ХО - 450 или эквивалент 120 000,0 9 Пульсоксиметры 745 000,0 10 Насос роликовый перфузорный JHBP – 200 или эквивалент 508 800,0 11 Стерилизатор ГК - 100-3-М или эквивалент 197 400,0 37 641900,0 Начальная цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. Участник размещения заказа может подать заявку на участие в конкурсе как по одному лоту, так и по всем лотам в целом. |
| 6 | Источник финансирования | Бюджетные средства города Новосибирска на 2006 год |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата за поставленную продукцию производится по факту поставки на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не более 30 дней с момента поставки денежными средствами. Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке. |
| 8 | Краткая характеристика товара, работ и услуг и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Краткая характеристика, и количество поставляемого товара отражены в технической части (Приложение 3) |
| 9 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| 10 | Требования к участникам размещения заказа | 1. Вся продукция должна соответствовать системе ГОСТ Р, что подтверждается представленными в составе конкурсной заявки копиями сертификатов соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника). 2. Товары, являющиеся предметом конкурса, должны соответствовать техническим требованиям, изложенным в приложении 3. 3. Все оборудование должно иметь инструкцию и надписи на панели управления на русском языке. 4. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузочно-разгрузочных работ, поставщик обязуется заменить продукцию своими силами и за свой счет. 5. Участник должен иметь: - действующие сертификаты соответствия на продукцию; - действующую лицензию на техническое обслуживание медицинской техники на территории РФ ; - подтверждение на право проведения обучения персонала - пользователя ЛПУ; Участник должен: - обеспечить доставку оборудования до лечебно-профилактического учреждения; - обеспечить обучение специалистов на рабочих местах либо в учебных центрах предприятия; - осуществлять сервисное и гарантийное обслуживание в процессе эксплуатации в муниципальных учреждениях здравоохранения; 6. В отношении участника – юридического лица – не должна проводиться ликвидация или процедура банкротства, в отношении участника – индивидуального предпринимателя – не должна проводиться процедура банкротства. 7. Деятельность участника не должна быть приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 8.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике. |
| 11 | Форма заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к конкурсной документации. |
| 12 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Конкурсная заявка, которую представляет Участник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна быть пронумерована и сшита и должна включать в себя следующие документы: 1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1) 1. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1) 2. Сведения и документы об участнике: 2.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1) 2.2. Копии учредительных документов (для физического лица – копия паспорта) 2.3. Нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для физических лиц), копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, легализованные и с заверенным переводом на русский язык (для иностранных лиц) 2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса). 3. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 3.1. Копии сертификатов соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника в случае ее наличия) на продукцию. 3.2. Копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники на территории РФ. 3.3. Подтверждение на право проведения обучения персонала - пользователя ЛПУ. 3.4. Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара (по форме 4 Приложения 1). В случае поставки эквивалента запрашиваемого оборудования в предложении о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара, в графе «Характеристика товара» необходимо указать технические характеристика и комплектацию оборудования. Все документы, входящие в состав заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов. |
| 13 | Требования к предложениям о цене контракта | Начальная цена контракта – 37 641 900,0 (тридцать семь миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот) руб. с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту: № лота Наименование лота Начальная цена контракта, рублей 1 Физиотерапевтическое оборудование 1 989 620,00 2 Оборудование наркозно-дыхательное 20 631 680,00 3 Инструменты и аппараты для проведения хирургических операций 1 952 000,00 4 Оборудование для интенсивной терапии 9 052 000,00 5 Электроэнцефалографы 1 425 400,00 6 Центральная станция Guardian c 8-ю прикроватными мониторами Guardian В2РМ – 730 или эквивалент 250 000,0 7 Операционный стол рентгенопрозрачный CHS 1500 или эквивалент 770 000,0 8 Отсасыватель хирургический ХО - 450 или эквивалент 120 000,0 9 Пульсоксиметры 745 000,0 10 Насос роликовый перфузорный JHBP – 200 или эквивалент 508 800,0 11 Стерилизатор ГК - 100-3-М или эквивалент 197 400,0 37 641900,0 В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе. Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. |
| 14 | Срок подачи заявок | С 10:00 ч. «03» мая 2007 года до 18:00 ч. «30» мая 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также до 10:00 ч. 31 мая 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал после объявления председателем конкурсной комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку. |
|  | Место подачи заявок | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетикина, 54, к. 42/2, 2 этаж |
| 15 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками | 10:00 ч. «31» мая 2007 года 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал |
| 16 | Критерии оценки заявок | 1. Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов, остается неизменной в течение всего срока поставки. 2. Функциональные и качественные характеристики товара. 3. Сроки поставки товара. 4. Срок предоставления гарантии качества товара. |
| 17 | Срок заключения контракта | 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты города Новосибирска.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса неофициально.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

а) непроведение ликвидации участника - юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Разъяснение положений конкурсной документации

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик и уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Внесение изменений в конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в газете «Вечерний Новосибирск» и в течение двух дней размещаются заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru   , направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта http://www.novo-sibirsk.ru идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://www.novo-sibirsk.ru и опубликованные газете «Вечерний Новосибирск».

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Отказ от проведения конкурса

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в газете «Вечерний Новосибирск и разместившие на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  извещения о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Вечерний Новосибирск» в течение пяти дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru    в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к настоящей конкурсной документации.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

- быть подготовлена по форме 2 приложения 1 настоящей конкурсной документации;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к поставляемым товарам, указанным в технической части конкурсной документации.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о поставляемой продукции является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Требования к предложениям о цене контракта

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

Участник  размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (приложение 3) и предоставляет предложение по форме 4 приложения 1.

Требования к описанию товара

Описание поставляемых товаров, которые являются предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме 4 приложения 1.

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма 1 приложения 1).

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта по  поставке медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений города на 2007 г».

Реестровый номер торгов «34». Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

К каждой заявке, включая все документы, входящие в заявку, должны быть приложены ее копии по числу лиц, указанных в  извещении о проведении конкурса. При этом оригинальный экземпляр заявки должен быть и четко помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки, включая все, входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как «Копия». Оригинал и копии заявки и все входящие в нее документы должны быть запечатаны в один конверт, который оформляется в порядке, указанном выше.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с заявкой  указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком, уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

Изменения заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __. ____ (регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода______».

На  изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан индивидуальный код заявки.

До последнего дня подачи заявок, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

Отзыв заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом в день его подписания на сайте http://www.novo-sibirsk.ru .

Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений, представленных ими, документов и заявок на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  .

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа.

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Указанный протокол размещается на сайте http://www.novo-sibirsk.ru   в течение одного дня и опубликовывается в газете «Вечерний Новосибирск» в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок заключения контракта

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю конкурса.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

Права и обязанности победителя конкурса

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации.

В случае, если победитель конкурса в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник конкурса, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Права и обязанности заказчика

После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится к  поставкам товаров.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном выше и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# Начальник управления

здравоохранения мэрии                                                                                                     А. А. Львов

# Приложение 1

# Форма № 1

Опись документов,

представляемых для участия в  открытом конкурсе на право

заключения муниципального контракта:

«Поставка медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений города на 2007 год.»

(заказ № __-____)

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что

(наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:  «Поставка медицинского оборудования, для лечебно-профилактических учреждений города на 2007 год » (заказ № __-____) направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (по форме 2) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (по форме 4) |  |
|  | Анкета участника конкурса (по форме 3) |  |
|  | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса) |  |
|  | Копии сертификатов соответствия |  |
|  | Копия действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники на территории РФ ; |  |
|  | Подтверждение на право проведения обучения персонала - пользователя ЛПУ. |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса, в том числе: |  |
| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |

# Должность

# Фамилия, имя, отчество

Подпись

Печать

Форма № 2

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу: ____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта: «Поставка медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений города на 2007 год »

(заказ № __-____)

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении по лоту № _______________________________________________________________:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена контракта (стоимость затрат поставщика) | руб. |  | Сумма указывается цифрами и прописью |
| 2 | Срок поставки товара | дней |  |  |
| 3. | Гарантийный срок |  |  |  |

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

3.1. График поставки  ______ на стр.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на стоимость товара.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на товары, в соответствии с предметом конкурса, оборудование в любом случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право _______________________________________, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на поставку продукции, являющейся предметом конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку продукции в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ____________________________________________________________________________________________________________________________________________нами уполномочен _____________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

# Форма № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. Учредители (акционеры) (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (на основании учредительных документов, данные реестра акционеров) (для юридических лиц) |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из реестра акционеров |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации, в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) Наименование, основной вид деятельности, место нахождения, вид участия |  |
| --- | --- |
| Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса, крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения заказа. |  |
| Орган управления участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________        ____________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

# Форма № 4

| Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара |
| --- |
| __________________________________________________________________________________________ |
| наименование участника конкурса |
| открытого конкурса на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений города на 2007 год. |
| № Лота | № позиции | Наименование продукции | Характеристика товара (с указанием комплектности, фасовки) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Ед изм. | Коли-чество | Цена за единицу, в т.ч. НДС и пр., рублей | Общая стоимость, в т.ч. НДСи пр. рублей | Примечание |
| № 1 |  | Физиотерапевтическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Аппарат для лазерной терапии «Рикта - 04/4» |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Аппарат для проведения ультразвуковой терапии «Ионосон – Эксперт» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 3 | Аппарат для транскраниальной электростимуляции «Транссайр – 05» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 4 | Аппарат для транскраниальной электростимуляции «Транссайр – 03» |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
|  | 5 | Аппарат для воздействия пульсирующим электростатическим током «Хивамат 200» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 6 | Аппарат микроволновой терапии «Физиотерм – М» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 7 | Аппарат для магнитно- лазерной терапии «Матрикс» |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
|  | 8 | Аппарат для магнитно- лазерной терапии «Мустанг – 2000» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 9 | Аппарат для магнитно-лазерной терапии «Полюс-2» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 10 | Аппарат для магнитно - лазерной терапии АМО-Атос |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 11 | Приставка к аппарату АМО-Атос «Оголовье» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 12 | Приставка к аппарату АМО-Атос «Цветоритм» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 13 | Лазерная излучающая головка ЛО 3 15 Вт |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 14 | Лазерная излучающая головка КЛО 3 10 мВт |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 15 | Лазерная излучающая головка МЛО 1К |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 16 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии Магнитер АМТ 02 |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
|  | 17 | Комплект магнитных насадок КМ 2 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 18 | Зеркальная насадка ЗН-35 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 19 | Акупунктурная насадка А3 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 20 | Комплект ЛОР насадок Л1 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 21 | Очки защитные ЗН - 22 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | 22 | Очки защитные ОЗ - 2 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 23 | Очки защитные ОЗ - 3 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 24 | Аппарат для лечения электросном «Электросон ЭС - 10- 50» |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | 25 | Аппарат для ДМВ – терапии Ранет ДМВ 2 - 1 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 26 | Аппарат для УВЧ - 30-03 |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | 27 | Аппарат для УВЧ - 80 |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | 28 | Галоингалятор для микроклимата соляной пещеры Галонеб |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | 29 | Аппарат компрессорный для ингаляции Нейбулазер |  |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
|  | 30 | Аппарат импульсный низкочастотный «Инфита» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 31 | Аппарат для проведения КВЧ «Стелла 1 БФ» |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | 32 | Аппарат для проведения КВЧ «Явь-1М» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 33 | Излучающая головка КВЧ-диапазона для АЛТ «Матрикс» ЛО КВЧ 7,1 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 34 | Излучающая головка КВЧ-диапазона для АЛТ «Матрикс» ЛО КВЧ 5,6 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 35 | Акупунктурная насадка для КВЧ головок (А4) |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 36 | Тренажер № 1618SAM |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | 37 | Аппарат для лечения импульсным и постоянным магнитным полем «Градиент – 1» |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | 38 | Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс – 6» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 39 | Аппарат для дециметровой терапии «Солнышко» |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 40 | Аппарат макулотестер поляризационный МТП - 2 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 41 | Многофункциональный аппарат «Рефтон-01ФС» (ДДТ+ГТ комплектация) |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 42 | Аппарат УЗ терапии УЗ терапии УЗТ -1-07Ф |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 43 | Облучатель ультрафиолетовый БОП-01/27 –НанЭМА с комплектом тубусов |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 44 | Аппарат для гальванизации и электрофореза «Поток-1» |  |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
|  | 45 | Массажный стол Advanta |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| № 2 |  | Оборудование наркозно-дыхательное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Наркозно – дыхательный аппарат Fabius без анестезиологического монитора |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Наркозно – дыхательный аппарат Fabius с анестезиологическим монитором |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон - 2 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 4 | Аппарат ИВЛ для длительной вентиляции легких Savina |  |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
|  | 5 | Аппарат ИВЛ для длительной вентиляции легких Babylog 8000+ HFV+PSV¦VG |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 | Анестезиологический монитор Vamos |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | 7 | Ларингоскоп (набор изогнутых клинков Мас intosh babu №0,1,2, Ri-integral, рабочее напряжение XL 2,5В/230В с контейнером (рукояткой) для батарей типа АА с аккумуляторами и зарядным устройством |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 8 | Контейнер (рукоятка) перезаряжаемая Miller No 00 прямой клинок Miller No 0 прямой клинок Miller No 1 прямой клинок Viller No 2прямой клинок |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 9 | Ларингоскоп стандартные (набор изогнутых клинков Мас Intosh Ri-standard, размер клинков №2,3,4 стандартное освещение 2,7 В с батареечной рукояткой типа С) |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 10 | Ларингоскоп стандартные (набор изогнутых клинков Mac lntosh baby Ri-standard размер клинков № 0,1,2 стандартное освещение 2,7 В с батареечной рукояткой типа АА) |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 11 | Ларингоскоп стандартные (набор прямых клинков Miller ri-standard размер клинков № 2,3,4 стандартное освещение 2,7 В с батареечной рукояткой типа С) |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 12 | Ларингоскоп стандартные (набор прямых клинков Miller baby ri-standard размер клинков № 0,1,2 стандартное освещение 2,7 В с контейнером для батарей типа АА) |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| № 3 |  | Инструменты и аппараты для проведения хирургических операций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Комплект инструментов для реконструктивно-пластических операций в челюстно-лицевой хирургии для детей |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Операционный микроскоп для оториноларингологии на штативе S - 100 OPMI IFC |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Цистоскоп педиатрический Storz |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| № 4 |  | Оборудование для интенсивной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Открытое реанимационное место для новорожденных с фототерапией Babyterm 8004 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Монитор прикроватный с Капнографией Vista XL |  |  | шт. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Монитор прикроватный без капнографии Vista XL |  |  | шт. | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Насос шприцевой инфузионный Iufusomat fmS |  |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Инфузионный шприцевой Насос Perfusop Compact |  |  | шт. | 19 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Дефибриллятор DefiCard 3002 |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Дефибриллятор – монитор переносной с синхронизированной дефибрилляцией и ЭКГ, монитором DefiCard 5000 |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| №5 |  | Электроэнцефалографы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Электромиограф Нейро – МВП - 4 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Многоканальный компьютерный электроэнцефалограф Сономед 315М |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Электроэнцефалограф для полисомнографии Энцефалан 131 |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| № 6 | 1 | Центральная станция Guardian c 8-и прикроватными мониторами Guardian В2РМ - 730 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| № 7 | 1 | Операционный стол рентгенопрозрачный CHS 1500 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| № 8 | 1 | Отсасыватели хирургические ХО - 450 |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| № 9 |  | Пульсоксиметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Пульсоксиметр ОП – 31А Тритон |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Пульсоксиметр Nonin - 8600 |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| № 10 | 1 | Насос роликовый перфузорный JHBP – 200 |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| № 11 | 1 | Стерилизатор ГК - 100-3-М |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки: ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оплаты: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия поставки: __________________________ |  | _______________________________________ |  | М.П. |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., подпись лица, имеющего право подписи) |  |  |  |

Форма № 5

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.Новосибирск _______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ___________

представлять интересы ___________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых_________________________________________________.

(наименование организации кем проводится)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Приложение 2

Типовой муниципальный контракт

на поставку товаров

г. Новосибирск                                                               "__" ____________ 200__ г.

______________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации; Ф.И.О. физического лица)

______________________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________________

(устав, положение)

с одной стороны, и _____________________________________________________________________

( наименование учреждения, предприятия, имеющего лимиты финансирования в бюджете города)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице_______________________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________________

(устав, положение)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик  обязуется  поставить в 200__г. согласно решению _________комиссии, (протокол №____ от «___»__________200__г.), а  Заказчик принять, проверить по качеству и количеству  и оплатить  ______________________________________________________________________________________

(наименование товара) ______________________________________________________________________________________

в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение 1), в сроки согласно Графику, приложенному к настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью (Приложение 2).

1.2. В случае выявления несоответствия или недостачи товара Заказчик должен незамедлительно в письменном виде уведомить об этом Поставщика.

- Качество и комплектность

  - Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать соответствующему _______________________________________________________________________________,

(наименование ГОСТов, ТУ, ТО)

утвержденным _________________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего ГОСТы, ТУ, ТО; дата утверждения)

2.2. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к товару документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.)

- Цена и сумма договора

  - Поставляемый по настоящему договору товар оплачивается по установленной на конкурсе  цене, которая включает доставку, фасовку, НДС ______________________________________________________________________________________

(размер цены, дата и № протокола конкурсной комиссии)

  - Общая сумма поставки по настоящему договору составляет ____________ рублей. (в т.ч. НДС ________________ руб.)

- Порядок расчетов

4.1. Расчеты за поставляемый товар производятся путем акцепта платежных требований (счетов)  Поставщика в течение ______________________________________________________________

4.2. Товары должны быть пригодными для целей

(указать цели использования товаров: "для которых такого рода товары обычно используются" либо конкретную цель).

4.3. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в течение всего срока годности с момента передачи товара Заказчику (обязуется, что товары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1.- 2.2. настоящего договора). Сроки гарантии на товар не могут быть меньше сроков, установленных законодательством, нормативными актами.

4.4. В случае передачи товаров  ненадлежащего качества (не соответствующих требованиям пунктов 2.1.-2.2 настоящего договора) либо требований к комплектности товаров Поставщик имеет право в течение трех дней с момента извещения его об этом Покупателем заменить эти товары на товары надлежащего качества, доукомплектовать переданные товары. Если поставщик осуществил замену товаров, доукомплектовал их в указанный срок, то он не считается нарушившим условия настоящего договора о качестве и комплектности товаров. Вызов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной продукции обязателен.

4.5. Поставщик обязуется поставить товары в следующий срок ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; "в соответствии с графиком поставки, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора")

4.6. Поставщик обязан осуществить доставку товаров по согласованной с Заказчиком заявке в следующем порядке:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(отгрузка товаров определенным видом транспорта, выборка, передача (вручение) товаров непосредственно Заказчику (или указанному им лицу) в месте его нахождения или ином месте, указанном в договоре). Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.

4.7. Передача товара оформляется актом приема-передачи. Каждая партия поставляемого товара должна иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству.

Счета-фактуры подписываются уполномоченными на то лицами. Экземпляр счета-фактуры, подписанный Заказчиком, передается Поставщику.

4.8. Заказчик имеет право давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) товара получателям (отгрузочные разнарядки). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны сведения, необходимые Поставщику для осуществления поставки, указанному в разнарядке лицу (наименование, имя, адрес и т.п.).

Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику в срок не позднее __________ дней до наступления соответствующего срока (периода) поставки.

В случае непредставления отгрузочной разнарядки в установленный настоящим пунктом срок, Поставщик обязан осуществить поставку (передачу) товара самому Заказчику. Поставщик не имеет права отказаться от исполнения настоящего договора, требовать оплаты товаров и возмещения убытков в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.

4.9. В случае отказа Заказчика от переданного Поставщиком товара, Поставщик обязан вывезти товар в течение __________ дней с момента направления ему извещения об отказе от товаров. Если поставщик не вывезет товар в указанный срок, Заказчик вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса РФ.

4.10. Поставщик обязан восполнить недопоставленное в отдельном периоде поставки количество товаров в следующих периодах, в том числе и по истечении срока действия договора. Поставщик считается восполнившим недопоставку в следующем периоде(ах), только после поставки товаров, которые должны быть поставлены в этом периоде(ах).

4.11. В случае просрочки поставки (недопоставки) Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере _____ % от установленной настоящим договором цены товаров, поставка которых была просрочена. Неустойка начисляется до момента фактической  поставки товара.

4.12. В случае отказа Заказчика от принятия товаров, поставка которых была просрочена, Поставщик обязан вместо неустойки, указанной в пункте 4.11. настоящего договора, уплатить Заказчику неустойку в размере _________ от цены товаров, установленной настоящим договором. Извещение об отказе от принятия товаров, поставка которых была просрочена, должно быть направлено Поставщику способом, позволяющим определить дату его получения Поставщиком.

4.13. Заказчик обязан принять товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену.

- Прочие условия

  - Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласованиями с руководителями структурных подразделений мэрии, указанными в договоре.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям пункта 5.1. договора.

  - Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска

  - Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

.Ни одна из Сторон не имеет право:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12.______ года.

7 . ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

______________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Протокол заседания комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии от _________ № ______.

2. Спецификация.

3. Прочие: ____________________________________________________________

(график поставки и др.)

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК                                               ПОКУПАТЕЛЬ

________________________                              _________________________

(наименование организации)                             (наименование организации)

ИНН                                                                       ИНН

КПП                                                                        КПП

Лиц. счет

юридический адрес                                              юридический адрес

______________                                                   _____________

(телефон)                                                        (телефон)

_________________                                              ____________________

Ф.И.О. руководителя                                            Ф.И.О. руководителя

М.П.                                                             М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии     ________________________    Б. В. Буреев

(подпись)

Заместитель мэра,

и.о. начальника департамента

по социальной политике         _______________________   А. А. Корнилов

(подпись)

Начальник Главного управления

здравоохранения мэрии         _______________________    А. А. Львов

(подпись)

Начальник УФ и НП администрации

________________________ района  _______________________  __________

(подпись)                             (Ф.И.О.)

М.П.

Начальник отдела (управления)

_______________________________   ______________________  __________

(наименование структурного подразделения)             (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Юрист                                             ________________________ __________

УФ и НП мэрии                                            (подпись)                            (Ф.И.О)

Приложение к договору №                   от

Спецификация

на продукцию, подлежащую поставке

| Департамент мэрии, администрация района города | Наименование продукции | Характеристики продукции (сорт, параметры, производитель, материал и т.д.) | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей | Ставка НДС,% | Сумма НДС, рублей | Всего с НДС, рублей | Цена за единицу с учетом НДС, рублей | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего___________________________________________________________________________________________(рублей)

Заказчик: ______________								Поставщик: ______________

М.П		должность, Ф.И.О.			                        		          М.П                    должность, Ф.И.О.

«________» _______________								«________» ________________

| юридический адрес _______________ (телефон) |  | юридический адрес ________________ (телефон) |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| № лота | № позиции | Наименование | Технические характеристики и описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот 1 |  | Физиотерапевтическое оборудование |  |  |
|  | 1 | Аппарат для лазерной терапии Рикта 04/4 или эквивалент | Предназначен для проведения магнитно-инфракрасно-лазерной терапии Технические характеристики: -питание от сети переменного тока; -класс защиты 2; -встроенный таймер с обратным отсчетом; -один излучатель с лазерным излучением мощн. 10Вт, длина волны 0,89 мкм; -переменная частота лазерного луча от 1до 250Гц; -лазерный душ: один излучатель в виде расчески, другой - круглой формы; -частота импульса красного излучения 2Гц; -длина волны красного излучения 600-700 н/м; -длина волны инфракрасного излучения от 800-900 н/м; -потребляемая мощность 20 Вт: -габариты 245*220*95 мм; -масса 2,5кг; Стандартные принадлежности: -оптические насадки 6 шт.; -очки защитные 2шт; | 2 |
|  | 2 | Аппарат для проведения ультразвуковой терапии «Ионосон-Эксперт» или эквивалент | Предназначен для проведения ультразвуковой и электростимулирующей терапии. Возможно сочетанное лечение. Технические характеристики: -аппарат двухканальный, что позволяет лечить одновременно 2 пациентов. - комбинированный: позволяет осуществлять лечение ультразвуком, стимулирующими токами или сочетанное лечение. -имеет жидкокристаллический дисплей с перечнем заболеваний, что позволяет сразу выбрать методику и установить автоматические параметры лечения, -есть память на 25 индивидуальных программ. -2 варианта ультразвукового излучателя (малый-2,5 кв см, болыиой-5 кв см). -излучатели водонепроницаемые. -стимулирующие токи: -токи средней частоты -классический интерференционный ток. -2х полюсный ток средней частоты -2 вида токов средней частоты для мышечной стимуляции -токи низкой частоты: -гальванический ток. -4 вида диадинамических токов -фарадический ток. -экспотенциальный ток. -более 100 программ по заболеваниям. -5 программ электродиагностики -потребляемая мощность-75 ватт -питание от сети-220В -класс защиты-1 -габариты-345* 133*118 мм - вес 5,5 кг -ультразвук: выходная мощность-3,0 ВТ-кв см при 1 мГц, макс. 1,0 ВТ-кв см при 3 мГц. | 1 |
|  | 3 | Аппарат для транскраниальной электростимуляции «Транссайр-05» или эквивалент | Предназначен для транс краниальной электростимуляции. Для профилактики и лечения различных заболеваний путем активации собственной защитной системы организма. Технические характеристики: - 7 режимов электростимуляции -«говорящий» - сообщает о своих текущих режимах контроль частоты импульсов индикатор времени сеанса с обратным отсчетом функция автопроверки многоуровневая система защиты пациентов (автоматическое отключение) виды тока: биполярный, моно-полярный, постоянный величина импульсного тока до 5 МА величина постоянного тока до 5 МА габариты 290*200*155 мм масса 2 кг -питание от сети Стандартные принадлежности: - методички; оголовье 1шт; набор прокладок 1шт монография «Транскраниальная электростимуляция» 1,2 тома кассета с сеансом электропсихотерапии 1 шт инструкция паспорт | 1 |
|  | 4 | Аппарат для транскраниальной электростимуляции «Транссайр-03» или эквивалент | Транс краниальный электростимулятор для профилактики и лечения различных заболеваний. Технические характеристики: -два режима работы: импульсный биполярный, импульсный монополярный величина тока до 2 МА питание от сети 220 Вт габариты 22*111*64 MM вес 0,5 кг Стандартные принадлежности: оголовье 2 шт комлект прокладок 2 шт монография 2 тома аудио кассета или СД-диск с сеансом электропсихотерапии 2 шт. -паспорт, инструкции кейс 2 шт. | 2 |
|  | 5. | Аппарат для воздействия пульсирующим электростатическим током «Хивамат 200» или эквивалент | Работа аппарата основана на действии пульсирующего электростатического тока .Глубокая осцилляция позволяет дополнить и интенсифировать мануальные методы лечения. Технические характеристики: - частота 5-200 Гц - выходная мощность 9,5 Вт - питание 110-240 В - вес 2,5 кг - встроенная аккумуляторная батарея -выносной электрод | 1 |
|  | 6. | Аппарат микроволновой терапии «Физиотерм-М» или эквивалент | Предназначен для непрерывной и микроволновой терапии Технические характеристики: - 12 стандартных программ; - автоматическое ограничение уровня излучения; -непрерывный режим для термальных и импульсный режим атермальных эффектов; -программы лечения; - легко контролируемый держатель для излучателей; - 3 размере легкозаменяемых излучателей; - выходная мощность 250 Вт; - рабочая частота 2450 МГц; - мощность импульса 1250 Вт; -частота импульсов 1-60 Гц; - потребляемая мощность 700 ВА; - питание от сети; - класс защиты 1; - габариты 400*790*300 мм - вес 38 кг; | 1 |
|  | 7. | Аппарат для магнито-лазерной терапии «Матрикс», двухканальный или эквивалент | Предназначен для лазерной терапии. Технические характеристики: длин волны излучения 0,89 Мкм средняя мощность излучения до 20Вт питание от сети 220В таймер в автоматическом режиме от 1 сек. до40 мин. масса 1,8 кг габариты 210*180*90 мм класс безопасности 2 среднее время работы без технического обслуживания 5000 часов Стандартные принадлежности: - набор излучающих головок различного типа | 2 |
|  | 8. | Аппарат для магнито-лазерной терапии «Мустанг 2000», двухканальный или эквивалент | Аппарат лазерный терапевтический «Мустанг-2000» с насадками и матрицами базовый блок имеет 4 независимых канала для подключения лазерных и светодиодных излучающих головок с возможностью регулирования мощности от 0 до максимума и установки частоты от 0,5 до 3000 Гц по каждому из каналов; позволяет работать с любой из лазерных и светодиодных излучающих головок, выпускаемых НПЛЦ «Техника»; более 50 типов насадок к излучающим головкам (магнитные, зеркальные, ЛОР, стоматологические, урологические, гинекологические и др.) расширяют возможности аппарата; обеспечивает импульсный, модулированный или непрерывный режим излучения головок; позволяет установить на таймере любое время процедуры от 1 с до 90 мин; осуществляет цифровую индикацию импульсной и средней мощности излучения лазерных головок для АЛТ «Мустанг-2000» с длиной волны от 0,63 до 0,96 мкм; по окончании процедуры выдает звуковой сигнал и отключает излучение; имеет защиту от несанкционированного изменения режима работы во время процедуры; есть возможность внешней модуляции излучения, в том числе режим БИО, меняющий мощность лазерного излучения во время процедуры синхронно с частотой пульса и дыхания пациента; имеет современный дизайн и повышенную надежность. | 1 |
|  | 9 | Аппарат для магнито-лазерной терапии «Полюс-2» или эквивалент | Аппарат для магнитотерапии «Полюс-2» Назначение: лечебное воздействие низкочастотным магнитным полем на любые участки тела пациента. Форма тока, питающего индукторы: синусоидальная, пульсирующая. Показания: -ишемическая болезнь сердца; -гипертоническая болезнь; -заболевания органов дыхания и пищеварение, -заболевания периферических сосудов; -заболевания опорно-двигательного аппарата (в т.ч. остеохондроз); -заболевания периферической и центральной нервной системы; -заболевания мочевыводящей и половой системы. Низкочастотное магнитное поле улучшает кровоснабжение тканей, ускоряет васкуляризацию, эпителизацию язвенных поверхностей, заживление ран, репаративную регенерацию. Эффективное средство против зуда, отеков, различных воспалений, а также для улучшения трофики. Аппарат удобен для применения в палате | 1 |
|  | 10 | Аппарат для магнито-лазерной терапии «АМО-АТОС» или эквивалент | Технические данные: Максимальная величина амплитудного значения магнитной индукции в рабочем режиме на поверхности излучателя, мТл а) круглый 33+10% б) парный плоский (призматический) 43+10% Диапазон частот модуляции (перемещения) магнитного поля в излучателе, не менее, Гц 1 – 16 Время реверсирования бегущего магнитного поля, мин - 1 Частота изменения поля каждого источника в излучателе, Гц а) в режиме переменного поля 50 б) в режиме пульсирующего поля 100 Число источников (соленоидов) в излучателе поля, шт.- 6 Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока напряжением 220 В +10%, частотой 50 Гц не более, ВА 40 В комплект входят: - электронный блок - 1 шт. - круглый излучатель БМП - 1 шт. - парный плоский (призматический) излучатель БМП - 1 шт. - паспорт совмещенный с инструкцией по эксплуатации – 1 шт. Дополнительная комплектация поставляется по заказу за отдельную плату: - излучателем БМП для перинатального поражения шейного отдела новорожденных; - призматическим излучателем БМП для одновременного лечения двух больных. | 1 |
|  | 11 | Приставка к аппарату АМО-Атос «Оголовье» или эквивалент | Технические данные: Индукция магнитного поля на поверхности излучателя (каждой из половин), млТ – 45 Характер ослабления индукции Н поля при удалении Х от поверхности излучателя на 90мм приводится в таблице Н, млТ 45 25 10 5 1 0,2 0,1 0,07 0,05 0,03 Х, мм 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Длина зоны облучения, мм – 110 Частота модуляции поля (скорость его движения вдоль излучателя) задается аппаратом «АМО-АТОС», Гц 1,0-16 Частота поля каждого соленоида в излучателях: - в переменном режиме, Гц (пер.) 50 - в импульсном режиме, Гц (имп.) 100 Масса, кг 1,2 | 1 |
|  | 12 | Приставка к аппарату АМО-Атос «Цветоритм» или эквивалент | Технические данные: Вид терминала: очки с автономным источником стимуляции для каждого глаза Вид цветового стимула: круглое пятно диаметром 15 мм Количество применяемых цветов: 4: красный (620 нм); желтый (580 – 560 нм); зеленый (520 нм); синий (465 нм). Длительности свечения ("частота" мигания) каждого (левого и правого) цветового стимула: 2; 4; 6; 8 сек. Длительность нарастания (спада) свечения одного цветового стимула: 1 сек Режим выбора цвета: ручной и автоматический Длительность процедуры: от 1 до 15 мин (задается таймером базового аппарата) Длительность воздействия цветом, выбранным в ручном режиме: от 1 до 15 мин (задается таймером базового аппарата) Длительность воздействия стимулами каждого цвета, в автоматическом режиме: не менее 4 мин Порядок выбора цветов в автоматическом режиме: желтый-зеленый-синий-красный Питание приставки: от базового аппарата через специальный разъем Габаритные размеры электронного блока: 202 х 204 х 45 мм Масса электронного блока: не более 1,5 кг В комплект входят: Электронный блок приставки – 1 шт. Светоизлучающие очки – 1 шт. Паспорт и инструкция по применению – 1шт. | 1 |
|  | 13 | Лазерная излучающая головка ЛО 3 15 Вт | - | 1 |
|  | 14 | Лазерная излучающая головка КЛО 3 10 мВт | - | 1 |
|  | 15 | Лазерная излучающая головка МЛО 1К | - | 1 |
|  | 16 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии «Магнитер АМТ 02» или эквивалент | Технические параметры: Электропитание аппарата осуществляется от сети переменного тока частотой (50+/-0,5) Гц напряжением (220+22) В. Величина индукции магнитного поля (10+2,5) или (30+7,5) мТл. Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока, не более 20 ВА. Форма тока - синусоидальная или пульсирующая с частотой 50 Гц. Цикличность работы аппарата - 30 мин., с последующим отключением от сети на 15 мин. Масса аппарата не более 0,8 кг. Габаритные размеры аппарата 242x92x47 мм. Срок службы не менее 7 лет. | 3 |
|  | 17 | Комплект магнитных насадок КМ 2 |  | 1 |
|  | 18 | Зеркальная насадка ЗН-35 |  | 1 |
|  | 19 | Акупунктурная насадка А3 |  | 1 |
|  | 20 | Комплект ЛОР насадок Л1 |  | 1 |
|  | 21 | Очки защитные ЗН - 22 |  | 1 |
|  | 22 | Очки защитные ОЗ - 2 |  | 1 |
|  | 23 | Очки защитные ОЗ - 3 |  | 1 |
|  | 24 | Аппарат для лечения электросном «Электросон» ЭС 10-50 пр-во Россия или эквивалент | Предназначен для проведения импульсной терапии. Технические характеристики: -питание от сети -частота импульсов 5,10 20 40 80 100 3 60 -длительность импульса: 0,5 м-сек -режим работы непрерывный. -габариты: 108*300*315 мм -масса 2,5 кг Стандартные принадлежности: -сменные маски:2 шт. | 2 |
|  | 25 | Аппарат для ДМВ – терапии «Ранет ДМВ 2-1» пр-во Россия или эквивалент | Технические характеристики: -питание от сети:220 В Рабочая частота:460 мГц -макс.выходная мощность 25Вт - плавная регулировка выходной мощности от 0-25 Стандартные принадлежности: - мундштуки 60шт время непрерывной работы 8 часов с перерывом на 15 минут каждый час масса 15 кг габариты 415*395*200мм | 1 |
|  | 26 | Аппарат для УВЧ - 30-03 НанЭМА или эквивалент | Технические данные аппарата: Питание от сети переменного тока: - напряжением, 220В - частотой, 50Гц Мощность, потребляемая из сети не более 160 ВА, Частота колебаний 27.12±0.16 МГц Максимальная выходная мощность Вт: - 1 ступень 10 ± 2 Вт - 2 ступень 20 ± 4 Вт - 3 ступень 30 ± 6 Вт Таймер от 1 до 30 мин Габаритные размеры, 425 x 230 x 260мм Масса не более, 13кг В комплект аппарата входят: рабочий набор электродов, электронная лампа, индикатор настройки и др. | 4 |
|  | 27 | «УВЧ 80» переноснойппарат для УВЧ пр-во Россия или эквивалент | Предназначен для проведения высокочастотной терапии электрическим полем УВЧ. Технические характеристики: частота ВЧ колебания 27,120 7 ступеней регулирования выходной мощности 10,15,20,30,40,50,70. номинальное напряжение 220 В,50 ГЦ класс защиты 1 время работы 6 часов габариты 360*564*335 мм | 4 |
|  | 28 | Галоингалятор для микроклимата соляной пещеры «Галонеб» пр-во Россия или эквивалент | Создает микроклимат соляной пещеры. Технические характеристики: питание от сети 220 В. Стандартные принадлежности: загубники 10шт маски 10шт комплект для подготовки препарата соли | 3 |
|  | 29 | Ингалятор компрессорный нейбулазерный пр-во Италия Или эквивалент | Технические характеристики: ингалятор с управляемым дыханием питание от сети 220 В скорость распыления 0,5 мл в минуту размер частиц 4,17 мкр -габариты 106*198*233 мм вес 1,9 кг | 6 |
|  | 30 | Аппарат импульсный низкочастотный «Инфита» или эквивалент | Технические данные: Лечебный фактор: импульсное низкочастотное квазистационарное электромагнитное поле нетепловой интенсивности с преимущественно электрической составляющей Вид выходного сигнала: импульс напряжения специальной формы Частота следования импульсов: 20, 30, 40, 52, 57, 60, 64, 70, 75, 80 Гц Конструктивное исполнение облучателя: полированное зеркальце из электропроводного материала Амплитуда импульсов напряжения на облучателе: 14 В Напряженность электрического поля в зоне терапии: 7 В/см - 2 мВ/см Напряжение питания: 220 В 50 Гц Мощность, потребляемая аппаратом: не более 10 Вт Масса не более 3 кг | 1 |
|  | 31 | Аппарат для проведения КВЧ «Стелла 1 БФ» (Биоспектр) пр-во Россия или эквивалент | Предназначен для проведения КВЧ-терапии. Технические характеристики: портативный двухканальный частота 42,2 ГГц-61,2 ГГц выходная мощность 10 мкВт питание от батареек время непрерывной работы 70 часов 25 режимов работы таймер в автоматическом режиме габариты 184*82*42 мм масса 0,4 кг Стандартные принадлежности: комплект излучателей электроды для диагностики по Фолю | 2 |
|  | 32 | Аппарат для проведения КВЧ «Явь-1М» или эквивалент | Технические данные: Длины волн излучения двух модификаций установки, мм: - 5,6 (53 534 + 10 МГц) - 7,1 (42 194 + 10 Мгц) Плотность потока мощности на выходе, мВт/см2, не менее – 10 Площадь раскрыва рупора излучателя, см2 – 2,0 Диапазон модуляции длины волны излучения, МГц 100 + 50 Потребляемая мощность (220 + 10%, 50 Гц) – 25 Вт Средний срок службы, лет, не менее – 5 Гарантийный срок, лет – 1 Масса, кг, не более – 2,5 Габаритные размеры (ДхШхВ) – 140х220х270 | 1 |
|  | 33 | Излучающая головка КВЧ-диапазона для АЛТ «Матрикс» ЛО КВЧ 7,1 |  | 1 |
|  | 34 | Излучающая головка КВЧ-диапазона для АЛТ «Матрикс» ЛО КВЧ 5,6 |  | 1 |
|  | 35 | Акупунктурная насадка для КВЧ головок (А4) |  | 1 |
|  | 36 | Тренажер № 1618 SAM или эквивалент | Стандартные принадлежности: беговая дорожка с магнитной нагрузкой велотренажер горизонтальный гребля диск для фитнеса вибромассажер вес 62 кг - должен определять: скорость, время, калораж, дистанцию, число сердечных сокращений. | 2 |
|  | 37 | Аппарат для лечения импульсным и постоянным магнитным полем «Градиент-1» Или эквивалент | Технические характеристики; питание от сети 220В, 50Гц; класс защиты 2; амплитудное значение индукции на поверхности магнита индукторов: магнито индуктор №1 5-50 МТл; магнито индуктор №2 №3 5-20 МТл; частота синусоидального или пульсирующего тока в магнито индукторе 50 или 100Гц; режим работы непрерывный или пульсирующий; частота 50 Гц; потребляемая мощность не более 100 В; время непрерывной работы 8 часов; размеры 115*342*360мм; - масса16кг. | 3 |
|  | 38 | Аппарат для терапии модулированными синусоидальными токами «Амплипульс-6», одноканальный или эквивалент | Технические параметры: Частота несущих колебаний: 5000+100 Гц Дискретные значения частоты модулирующего напряжения, Гц: 10,20,30,50,80,100,150 Коэффициент модуляции - 0, 25, 50, 75, 100% (режим модуляции) Соотношение длительности серий и пауз - 1:1.5, 2:3, 4:6 Время нарастания и спада тока в сериях от длительности серии 20% Регулировка тока пациента от 0 до 100 мА Максимальный ток в цепи пациента (среднеквадратическое значение) на активной нагрузке, мА (250+50) Ом ; (1+0,1) кОм 100>30 Диапазоны плавной регулировки тока пациента, мА 0-10,0-20,0-100 Устанавливаемое время процедуры, мин 1-99 Электробезопасность: - класс защиты 2 - тип защиты BF Питание от сети переменного тока: - напряжение, В 220 - частотой, Гц 50 Потребляемая мощность, ВА, не более 30 Габаритные размеры, мм 356х86х318 Масса не более 5 кг (весь комплект – 8 кг) В комплект входят: - Аппарат; - Электроды пластинчатые и подушки к ним: 250х70х0,3 мм - 2 шт.; 200х150х0,3 мм -2 шт.; 150х100х0,3 мм - 2 шт.; 125х80х0,3 мм - 2шт.; 100х60х0,3 мм - 2 шт. - Электроды круглые и подушки к ним (270х90 мм, 220х170 мм, 170х120 мм, 145х100 мм, 120х80 мм) – по 2 шт., кабель «287» -1 шт. - Ремень резиновый - 2 шт.; - Сумка-футляр - 1 шт. - Запасные части (вставка плавкая) – 4 шт., паспорт. Дополнительная комплектация поставляется по заказу за отдельную плату: Держатель – 1шт., электрод-прерыватель (с кабелем) – 1шт., электроды (26 мм, 50 мм) – по 2 шт., подушка кабель «288» - 1шт. (для присоединения круглых электродов), кабель «286» - 1шт. (для перехода с круглого электрода на пластинчатый) | 1 |
|  | 39 | Аппарат для дециметровой терапии «Солнышко» или эквивалент | Назначение: Аппарат «Солнышко» используется для лечения методами физиотерапии стоматологических, неврологических, ортопедических и других заболеваний посредством воздействия по контактной методике на локальные области человеческого тела электромагнитной энергией дециметрового диапазона. Применяется в физиотерапевтических отделениях лечебных и лечебно профилактических учреждений по назначению врача. Технические данные аппарата: Рабочая частота аппарата 915+12,81 МГц Номинальная выходная мощность 20+6 Вт Минимальная выходная мощность не менее 0,4 Вт Аппарат обеспечивает плавное регулирование мощности с помощью регулятора, расположенного на лицевой панели аппарата; Изменение мощности наглядно отражается с помощью индикатора, расположенного на лицевой панели аппарата; Аппарат обеспечивает автоматическое выключение мощности по истечении заданного времени процедуры, а также при нарушении соприкосновения излучателя с телом пациента; Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) излучателей, входящих в комплект поставки аппарата, не более 3,0; Время процедуры задается; Аппарат обеспечивает работу в течение не менее 8 часов в сутки в повторно-кратковременном режиме: - работа в режиме номинальной мощности – 30 мин, - перерыв без отключения сети -10 мин, - питание аппарата производится от сети 220В - с частотой 50 +0,5 Гц; Потребляемая от сети мощность не более 300 ВА По защите от поражения электрическим током аппарат соответствует классу 1 типа BF ГОСТ Р 50267.0 – 92; Средний срок службы аппарата до списания 8 лет; Габаритные размеры аппарата 370x170x140 мм; Масса аппарата с комплектом излучателей не более 4,5 кг; без комплекта излучателей не более 3,8 кг. | 1 |
|  | 40 | Макулотестер поляризационный МТП-2 (Эффект Гайдингера) Или эквивалент | Предназначен для исследования функции желтого пятна сетчатки в поляризованном свете, Действие прибора основано на рассматривании пациентом фигуры Гайдингера в поляризованном свете. Прибор укомплектован четырьмя сменными оправами с различными светофильтрами и двумя оправами с четырьмя тестами-картинками. Увеличение окуляра, крат 8±0,4 х 18 Диаметр поля зрения, мм, не менее 18 Максимальная яркость фона со светофильтром СС4 толщиной 3мм, кд/м 2, не менее 38 Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением , В 220 Мощность, потребляемая от сети, ВА, не менее 65 Габаритные размеры, мм 230х295х305 Масса в полном комплекте поставки, кг, не более 10 | 1 |
|  | 41 | Многофункциональный аппарат «Рефтон-01ФС» (ДДТ+ГТ комплектация) или эквивалент | Технические данные: 1. Аппарат обеспечивает все режимы работы, заложенные в конкретную прикладную потребительскую программу. 2. Описание меню пользователя и всех параметров воздействий поставляется отдельно с каждым аппаратом. 3. Погрешность установки частоты ± 10% 4. Максимальный “ток пациента” при Rн=300 Ом: 100 Ма ± 10 % 5. Частота несущих синусоидальных колебаний 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 кГц ± 15%; 6. Максимальное напряжение на выходе «лазер» 5 В. 7. Аппарат обеспечивает регулировку тока пациента от 0,0 Ма до максимального значения. 8. Аппарат обеспечивает инверсию униполярных сигналов. 9. Отображение режимов работы, параметров воздействующих сигналов и тока осуществляется на ЖК дисплее. 10. Электропитание аппарата от источника переменного напряжения 220 В ± 10% частотой 50 Гц. 11. Потребляемая мощность не более 100 ВА. 12. Непрерывное время работы 8 часов. 13. Габаритные размеры не более 300х270х130 мм ± 10% (без учета дополнительных ножек). Масса не более 2,3 кг. 14. Аппарат обеспечивает плавное автоматическое выключение «тока пациента» по истечении времени процедуры. По электробезопасности аппарат соответствует 2 классу защиты и не требует защитного заземления. Габаритные размеры 280х220х90 мм, Масса не более 2 кг. | 1 |
|  | 42 | Аппарат УЗ терапии УЗТ -1-07Ф или эквивалент | Технические данные: Питание 220 В 50 Гц Потребляемая мощность не более 45 Вт Частота ультразвуковых колебаний 0.88+/-0.1% МГц Эффективная площадь излучателей 0.88-1.03Ф1; 0.88-1.05Ф1; 0.88-4.04Ф4 Режим работы: непрерывный, импульсный Регулировка отдаваемой мощности ступенчатая Интенсивность ультразвуковых колебаний по ступеням, Вт/Куб. см. от 0 до 1 с шагом 0.1 Длительность импульсов 2,4 и 10+20% мс Частота повторений импульсов 50 Гц Время процедуры 1-30 мин Габаритные размеры 380х140х310 мм В комплект аппарата входят: электронный блок, три излучателя, шпатель-кабель, предохранители. Излучатели: ИУТ 0.88-05.10Ф, ИУТ 0.88-1.06Ф, ИУТ 0.88-1.090, ИУТ 0.88-2.07С, ИУТ 0.88-2.08У поставляются по отдельной заявке | 1 |
|  | 43 | Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый БОП-01/27 –НанЭМА с комплектом тубусов или эквивалент | Технические данные: Напряжение питания 220В Рабочая частота 50 Гц Мощность, потребляемая из сети, не более 140 ВА Рабочая частота 27, 12 + 0.8 МГц Интенсивность излучения горелки 20-25 Вт Максимальное излучение в области длин волн 50 ммк Габаритные размеры электронного блока не более 310х280х160 мм Масса не более 8 кг В комплект аппарата входят: - Головка с ртутно-кварцевой лампой - Металлическая гибкая стойка - Тубусы - Локализаторы - Очки защитные - Медная лента и др. | 1 |
|  | 44 | Аппарат для гальванизации и электрофореза «Поток-1» или эквивалент | Технические данные: Напряжение питающей сети 220 В Потребляемая мощность не более 11 В-А Максимальный ток в цепи при нагрузке 500 Ом, 50 mA Диапазон регулирования тока 0-50 mA Коэффициент пульсации тока в цепи пациента при любом значения тока нагрузки не более 0.5% Габаритные размеры 270х180х100 мм Масса не более 2.5 кг В комплект поставки входят: Комплект принадлежностей со свинцовыми электродами Провода пациента, одинарные и раздвоенные Бинт (резиновый) Электрод ректальный, вагинальный (10 шт.) | 10 |
|  | 45 | Массажный стол «Advanta» или эквивалент | Массажный стол ADVANTA Портативный стол для проведения массажа, мануальной терапии, физиотерапевтических и других лечебных процедур. Стол изготовлен на металлической основе, с регулируемой высотой от 55 до 84 см. Вес стола от 11 до 14 кг Стол легко складывается и удобен для переноски, благодаря тому, что в сложенном виде имеет форму чемодана. | 2 |
| Лот 2 |  | Оборудование наркозно-дыхательное |  |  |
|  | 1 | Наркозно – дыхательный аппарат Fabius без анестезиологического монитора | Аппарат наркозно-дыхательный (мобильный, трехгазовая модель, с монитором дыхательных параметров и газов, электроприводной) Предназначен для ингаляционной анестезии, искусственной вентиляции легких, мониторирования дыхательных параметров и газов у детей и взрослых Общие характеристики Снабжение медицинскими кислородом от централизованной системы подачи газа Снабжение медицинским воздухом от централизованной системы подачи газа Все компоненты дыхательного контура должны быть выполнены из нетоксичных материалов и соответствовать стандарту ISO-10993 Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц Режимы работы: ингаляционная анестезия по полуоткрытому контуру, ингаляционная анестезия по полузакрытому контуру, ингаляционная анестезия по полузакрытому контуру с низким потоком свежего газа, дозированная подача летучих анестетиков при помощи испарителя, дозированная подача кислорода, закиси азота и воздуха, автоматическая вентиляция легких, ручная вентиляция легких, экстренная подача кислорода 1. Наркозный аппарат Ротаметры: два кислородных - 0.02-10 л/мин, два для закиси азота - 0.02-10 л/мин, один воздушный - 0.2-12 л/мин Механизм отключения подачи N2O в случае прекращения подачи О2 Контролирующее устройство для обеспечения концентрации O2 в потоке свежего газа - не менее 25% Экстренная подача кислорода до 70 л/мин Акустический сигнал тревоги при снижении давления О2 на входе ниже 2 бар Клапан сброса давления Емкость для СО2 абсорбера: многоразового использования, устойчивая к автоклавированию, объемом, приблизительно, 1500 мл Два посадочных места для испарителей анестетиков Испаритель летучих анестетиков с температурной компенсацией для севофлурана – 1 шт. на аппарат Манометры для контроля давления газов на входе (О2, N2O, воздух) 2. Рама наркозного аппарата (тележка) Должна иметь специальное антикоррозийное, устойчивое к дезинфекции покрытие Наличие покрывающей платы и полки для письма Боковой рельс для крепления дополнительных принадлежностей Наличие выдвижных ящиков Наличие 4 колес, два из которых должны иметь стопоры 3. Вентилятор Электроприводной, с электронным управлением Вентиляция контролируемая по объему Вентиляция с ограничением по давлению Дыхательный объем на выдохе, приблизительно, 50-1400 мл Частота вентиляции, приблизительно, 6-60 в мин ПДКВ, приблизительно, 0-15 см Н2О Соотношение вдоха и выдоха, приблизительно, 1:3-2:1 Время плато, приблизительно, 0-50% Верхний лимит давления в дыхательных путях 80 см Н2О Встроенный аккумулятор для обеспечения не менее 60 минут автоматической вентиляции Автоклавируемые диафрагма и прочие части вентилятора, контактируемые с выдыхаемым газом 4. Мониторинг дыхательных параметров и газов Жидкокристаллический дисплей Давление в дыхательных путях (пиковое, среднее, ПДКВ), в цифровых и графических формах Минутный объем на выдохе, дыхательный объем на выдохе, частота дыхания, концентрация кислорода на вдохе, содержание (концентрация) СО2, содержание N2O, содержание летучих анестетиков в цифровой форме Капнография 5. Тревоги Низкая концентрация кислорода Низкое/высокое давление в дыхательных путях Низкий/высокий минутный объем Батарея разряжена Низкое/высокое содержание СО2 Высокая концентрация анестетика Функция установки границ тревог 6. Стандартные принадлежности Дыхательный контур многоразовый для взрослых- 1 шт. на аппарат. Силиконовые шланги, дыхательный мешок, соединители и прочие составляющие дыхательного контура должны быть устойчивы к дезинфекции, автоклавируемыми Кислородный шланг высокого давления – 5 метров с угловым штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 – 1 шт. на аппарат Воздушный шланг высокого давления 5 метров с угловым штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 – 1 шт. на аппарат Шланг для закиси азота – 5 метров с угловым штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 – 1 шт. на аппарат Система эвакуации отработанных газов – 1шт на аппарат. Маска силиконовая, автоклавируемая, размер 2 – 1 шт. на аппарат Маска силиконовая, автоклавируемая, размер 3 – 1 шт. на аппарат Ручной дыхательный прибор для аварийной вентиляции – 1 шт. на аппарат: емкость мешка не менее 2 литров, разборный нереверсивный клапан, силиконовые маски (большая, средняя), все элементы должны быть устойчивыми к дезинфекции, автоклавируемыми Микробный фильтр 15 шт. на аппарат Дыхательная известь – 15 литров на аппарат | 4 |
|  | 2 | Наркозно – дыхательный аппарат Fabius с анестезиологическим монитором Vamos или эквивалент | Аппарат наркозно-дыхательный (мобильный, трехгазовая модель, с монитором дыхательных параметров и газов, электроприводной) Предназначен для ингаляционной анестезии, искусственной вентиляции легких, мониторирования дыхательных параметров и газов у детей и взрослых Общие характеристики Снабжение медицинскими кислородом от централизованной системы подачи газа Снабжение медицинским воздухом от централизованной системы подачи газа Снабжение закисью азота от централизованной системы подачи газа Наличие серийного порта для подключения к устройству для сбора и обработки информации Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц Встроенный аккумулятор для обеспечения не менее 90 минут автоматической вентиляции Режимы работы: ингаляционная анестезия по полуоткрытому контуру, ингаляционная анестезия по полузакрытому контуру, ингаляционная анестезия по полузакрытому контуру с низким (минимальным) потоком свежего газа, дозированная подача ингаляционных анестетиков при помощи испарителя, дозированная подача кислорода, закиси азота и воздуха, автоматическая вентиляция легких, ручная вентиляция легких, экстренная подача кислорода 1. Наркозный аппарат Ротаметры: два кислородных - 0.02-10 л/мин, два для закиси азота - 0.02-10 л/мин, один воздушный - 0.2-12 л/мин Механизм отключения подачи N2O в случае прекращения подачи О2 Контролирующее устройство для обеспечения концентрации O2 в потоке свежего газа - не менее 25% Экстренная подача кислорода не менее 55 л/мин Акустический сигнал тревоги при снижении давления О2 на входе ниже 2 бар Клапан сброса давления Емкость для СО2 абсорбента - объем 1500 мл, автоклавируемая Два посадочных места для испарителей анестетиков Испаритель для севофлурана с температурной компенсацией– 1 шт. на аппарат Манометры для контроля давления газов на входе (О2, N2O, воздух) Наличие покрывающей платы и полки для письма Боковой рельс для крепления дополнительных принадлежностей Наличие выдвижных ящиков Наличие 4 колес, два из которых должны иметь стопоры 2. Электроприводной вентилятор с электронным управлением Вентиляция контролируемая по объему Вентиляция с ограничением по давлению Дыхательный объем на выдохе 50-1400 мл Частота вентиляции 6-60 в мин ПДКВ 0-15 см Н2О Соотношение вдоха и выдоха 1:3-2:1 Время плато 0-50% Давление в дыхательных путях 10-70 см Н2О Автоклавируемые диафрагма и другие части вентилятора, контактируемые с выдыхаемым газом 3. Мониторинг дыхательных параметров и газов Жидкокристаллический дисплей Давление в дыхательных путях (пиковое, среднее, ПДКВ), – числовое и графическое отображение Минутный объем на выдохе, дыхательный объем на выдохе, частота дыхания, концентрация кислорода на вдохе, содержание (концентрация) СО2, содержание N2O, содержание ингаляционных анестетиков – числовое отбражение Капнография 4. Сигнализация (звуковая, текстовые сообщения) Низкая концентрация кислорода Низкое/высокое давление в дыхательных путях Низкий/высокий минутный объем Батарея разряжена Низкое/высокое содержание СО2 Высокая концентрация анестетика Функция установки границ активации сигнализации 5. Стандартные принадлежности Кислородный шланг высокого давления – 5 метров с угловым штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 – 1 шт. на аппарат Воздушный шланг высокого давления 5 метров с угловым штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 – 1 шт. на аппарат Шланг для закиси азота – 5 метров с угловым штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 – 1 шт. на аппарат Система эвакуации отработанных газов – 1шт на аппарат. Дыхательный контур для взрослых- 1 шт. на аппарат. Силиконовые дыхательный мешок и шланги, соединители и прочие составляющие дыхательного контура – автоклавируемые Маска силиконовая, автоклавируемая, размер 2, 3 по 1 шт. на аппарат Ручной дыхательный прибор для аварийной вентиляции, автоклавируемый – 1 шт. на аппарат: емкость мешка не менее 2 литров, разборный нереверсивный клапан, силиконовые маски (размер 2, 3) Микробный фильтр 15 шт. на аппарат Дыхательная известь – 15 литров на аппарат | 3 |
|  | 3 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон – 2 или эквивалент | Технические характеристики: Дозированный расход сжатых газов: кислород—от 0,2 до 2 л/мин и от 1 до 10 л /мин; Экстренная (недозированная) подача кислорода пациенту не менее 40 л/мин. При экстренной подаче кислород поступает в мешок, минуя испаритель. В аппарате применен универсальный испаритель «Анестезист-1», расположенный вне круга циркуляции газов. Аппарат обеспечивает возможность работы по полуоткрытому и полузакрытому контурам дыхания. Время работы адсорбера в полузакрытом циркуляционном дыхательном контуре при вентиляции 8 л/мин — до 7 ч. В качестве поглотителя используется поглотитель химический известковый ХП-И по ГОСТ 6755-73. Сопротивление дыханию при работе по любому дыхательному контуру — не более 0,07 кПа (7 мм вод. ст.) при постоянном по токе 25 л/мин. Предохранительный клапан аппарата ограничивает давление в дыхательном кон туре в пределах от 0,1 до 5,9 кПа (10—600 мм вод. ст.). Шкала клапана имеет числовые отметки 10, 100, 200, 300, 400, 500 и 600 с допускаемым отклонением ± 0,029 кПа (± 3 мм вод. ст.) для отметки 10, ± 0,29 кПа (±30 мм вод. ст.) для отметок 100, 200, 300 и ± 0 59 кПа (± 60 мм вод. ст.) для отметок 400, 500, 600. Разрежение отсасывателя до 66,6 кПа (500 мм рт. ст.) при расходе кислорода 30 л/мин. Требуемое давление сжатых газов на входе в аппарат 392,4 кПа (4 кгс/см2). Аппарат работает как от баллонов со сжатыми газами, так и от централизованной разводки газов. Питание отсасывателя от выходного штуцера аппарата. Габаритные размеры аппарата — 0.6 X 0.95 X 1,1 м Особенности конструкции; применение коррозионно-устойчивых материалов (медь, латунь, нержавеющая сталь); блочная разборная "конструкция, позволяющая изменять схему по желанию анестезиолога; разборная конструкция дыхательного контура. дающая возможность очистки и дезинфекции узлов аппарата. Во всех типах аппарата имеются устройства для искусственной вентиляции лет ких: дыхательные мешки емкостью 1,5; 3 и 5л и мех емкостью 1,5 л. В аппарате «Полинаркон-2», тип 2 имеется устройство для автоматической вентиляции легких (аппарат РД-2). В аппарате «Полинаркон-2», тип J, вместо аппарата РД-2, применяется аппарат РД-2-1. Аппараты содержат фильтры-поглотители для очистки сбрасываемой через предохранительный клапан газовой смеси от наркотизирующих веществ. | 1 |
|  | 4 | Аппарат ИВЛ для длительной вентиляции легких Savina или эквивалент | Аппарат искусственной вентиляции легких Назначение: респираторная поддержка любой продолжительности у детей и взрослых, вентиляция легких при внутригоспитальном перемещении пациента. Характеристики Микропроцессорное управление с возможностью установки новых программных продуктов для расширения функциональных возможностей аппарата Снабжение кислородом от системы подачи сжатого медицинского кислорода. Давление на штуцере – 3 – 6 bar Снабжение воздухом – интегрированная турбина Управление аппаратом с русифицированным дисплеем Звуковое давление не более 45дб Наличие серийного порта для подключения к устройству для сбора и обработки информации 1. Режимы вентиляции легких Вентиляция, контролируемая по объему: принудительная вентиляция по объему, принудительная вентиляция по объему с ограничением давления на вдохе, синхронизированная периодическая вентиляция, синхронизированная вентиляция по объему при минимальном давлении на вдохе вентиляция с автоматическим управлением потока на вдохе Вентиляция, контролируемая по давлению: вентиляция с ограничением по давлению, двухфазное положительное давление в дыхательных путях Вспомогательная вентиляция при спонтанном дыхании: спонтанное дыхание с созданием положительного давления, двухфазное положительное давление в дыхательных путях, постоянное положительное давление в дыхательных путях Автоматическое раздувание легких 2. Электропитание От сети переменного тока 220В, 50Гц Работа от встроенного аккумулятора не менее 45 минут 3. Основные управляемые параметры Дыхательный объем 50-2000мл Частота дыхательных циклов 0-80 в мин Продолжительность фазы вдоха 0.2-10сек PEEP (в том числе перемежающийся)/CPAP 0-35см Н2О Давление поддержки (относительно PEEP) 0-35см Н2О Ограничение давления на вдохе 0-95см Н2О Поток на вдохе 6-120 л/мин Скорость набора давления 5-200 Н2О/сек Концентрация кислорода 21-100об% Чувствительность триггера 1-15 л/мин 4. Дисплей жидкокристаллический, с регулировкой контрастности и диагональю не менее 14см., с отображением: Измеряемых значений; давление в дыхательных путях (максимальное, плато, в конце выдоха, среднее), концентрация кислорода во вдыхаемой смеси, поток, объем (минутный; минутный утечки, дыхательный, дыхательный с компенсацией утечки), частота (общая, самостоятельного дыхания), продолжительность (вдоха, фазы плато), температура вдыхаемой газовой смеси Вычисляемых значений; растяжимость сопротивление, соотношение времен вдоха и выдоха Волновых (графических) форм; давление в дыхательных путях/время, поток/время 5. Характеристики вентилятора Контроль аппаратом самостоятельного дыхания с возвращением к принудительной вентиляции при апноэ (по истечении заданного времени апноэ) Управление распылением медикаментов: пневматическая небулизация активация/выключение пользователем, автоматическое отключение через 30мин, синхронизованная с фазой вдоха небулизация, автоматическое поддержание постоянного значения MV при небулизации Автоматическое сопровождение процедуры санации трахеи и бронхов: активация/выключение пользователем, преоксигенация 180сек, детекция рассоединения с редукцией потока и инактивацией тревог на 120сек, детекция соединения с возобновлением вентиляции и постоксигенацией в течение 120сек Функция активации и удержания фазы вдоха Функция блокировки элементов управления от случайного воздействия Функция режима ожидания с сохранением установленных параметров Функция, позволяющая оператору программировать параметры вентиляции и границ сигнализации в режиме ожидания Функция, позволяющая оператору программировать последующий режим в текущем режиме вентиляции Резервный клапан, открывающий систему для самостоятельного дыхания атмосферным воздухом при неисправности Предохранительный клапан, открывающий дыхательную систему при давлении 100см Н2О Программа диагностики систем аппарата 6. Сигнализация Звуковая сигнализация: регулировка громкости, отключение сигнала тревоги не более чем на 2 минуты Отображение на дисплее причин активации сигнализации (текстовое сообщение, код неисправности) Наличие сигналов с регулируемым диапазоном активации: высокий/низкий выдыхаемый минутный объем, высокий вдыхаемый объем, высокое/низкое давление в дыхательных путях, концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси, Высокая температура вдыхаемой газовой смеси, Высокая/низкая частота дыхания, Апноэ 7. Стандартные принадлежности аппарата ИВЛ Адаптированная тележка с креплением для увлажнителя, с четырьмя колесами, два из которых должны иметь стопоры - 1шт. на аппарат Увлажнитель с регулятором подогрева, световой индикацией повреждения и перегрева – 1шт. на аппарат съемная, разборная канистра, автоклавируемая, наличие клапана для заполнения канистры водой Распылитель медикаментов автоклавируемый – 1шт Кислородный шланг высокого давления 5метров со штекером (стандарт DIN 13260) - 1шт. на аппарат Держатель шлангов – 1шт. на аппарат Тест-легкое – 1шт. на аппарат Дыхательный контур пациента для взрослых – 1 комплект на аппарат. Силиконовые шланги и другие элементы дыхательного контура – автоклавируемые. Ручной дыхательный прибор для аварийной вентиляции, автоклавируемый – 1 шт. на аппарат: емкость мешка не менее 2 литров, разборный нереверсивный клапан, силиконовые маски (размер 2, 3) | 10 |
|  | 5 | Аппарат ИВЛ для длительной вентиляции легких Babylog 8000+ HFV+PSV¦VG или эквивалент | Аппарат искусственной вентиляции легких с функцией высокочастотной вентиляции для новорожденных и детей с массой тела до 20 кг. Предназначен для: Длительной респираторной поддержки недоношенных, новорожденных и детей с массой тела до 20 кг Характеристики Снабжение воздухом от внешнего источника сжатого медицинского воздуха Снабжение кислородом от внешнего источника сжатого медицинского кислорода Наличие серийного порта для подключения к устройству для сбора и обработки информации Возможность установки новых программных продуктов для расширения функциональных возможностей аппарата Функция распыления медикаментов Наличие барографа отображающего работу аппарата и давление в дыхательных путях Электропитание от сети 220 В, 50 Гц 1. Режимы вентиляции легких: Контролируемая вентиляция: IPPV, IMV Вспомогательная вентиляция: SIPPV (A/C), SIMV Самостоятельная вентиляция: CPAP Вентиляция с гарантированным объемом (VG): SIMV+VG, SIPPV+VG, PSV+VG Высокочастотная вентиляция (HFV): CPAP+HFV, IMV+HFV. Активный выдох с использованием эжекции Неинвазивная вентиляция Вентиляция при апноэ 2. Основные управляемые параметры: Концентрация кислорода 21-100 об% Время вдоха 0,1-2 сек Время выдоха 0,2-30 сек Частота дыхания 200 в мин Частота (HFV) 5-20 Гц Амплитуда (HFV) 0-100% Среднее давление при HFV 3-20 см Н2О Соотношение вдоха и выдоха Поток на вдохе 1-30 л/мин Поток выдоха 1-30 л/мин Пиковое давление 10-80 см Н2О PEEP/CPAP 0-25 смН2О Триггерная чувствительность 0,02-3 мл Время апноэ 5-20 сек 3. Жидкокристаллический дисплей с регулируемой контрастностью и отображением: Числовых значений установленных управляемых параметров (O2%, время вдоха Ti, время выдоха Te, частота, I:E соотношение, поток вдоха, поток выдоха, давление вдоха, PEEP/CPAP, чувствительность триггера) мониторируемых параметров объемы: дыхательный объем, утечка в %, минутный объем, % минутного объема самостоятельного дыхания давление: пиковое, среднее, PEEP частота: частота аппаратных дыхательных циклов, общая частота, включая частоту самостоятельного дыхания, частота (HFV) функциональные показатели легких: растяжимость, сопротивление, индекс перерастяжения C20/C, временная константа коэффициент элиминации CO2 O2% волновых форм (давление, поток) 24 часовых трендов (O2%, минутный объем, среднее давление, растяжимость, сопротивление, индекс частота-объем) Наличие электронного журнала регистрации событий – запись 100 последних тревог и установок, подтвержденных пользователем с указанием даты и времени 4. Сигнализация Звуковая сигнализация с регулировкой громкости и функцией отключения не более чем на 2 минуты Отображение на дисплее причин сигнализации (сообщение – текст, код ошибки) Разделение сигнализации по приоритетности (тревога, предупреждение, рекомендации) Автоматическая установка сигнализации Установка пользователем пределов активации сигнализации по минутному объему Основные сигналы: высокая концентрация кислорода во вдыхаемой смеси, отсоединение, высокое давление на вдохе, высокое/ низкое давление CPAP заблокирована трубка, пережат шланг контура, низкий дыхательный объем, высокий/низкий минутный объем, апноэ, одышка, неприемлемые настройки, неисправность вентилятора 5. Стандартные принадлежности: Адаптированная тележка с креплением для увлажнителя, и колесами, два из которых должны иметь стопоры – 1 шт. Держатель шлангов – 1 шт. Увлажнитель с сервоконтролем по температуре – 1 шт. Распылитель медикаментов автоклавируемый – 1 шт. Кислородный шланг высокого давления 5 метров со штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 – 1 шт. Воздушный шланг высокого давления 5 метров со штекером для газовых розеток, стандарт DIN 13260 – 1 шт. Тест-легкое – 1 шт. Дыхательный контур – 1 комплект. Дыхательный контур для высокочастотной вентиляции – 1 комплект. Ручной дыхательный прибор для вентиляции новорожденных с силиконовой маской – 1 шт. | 2 |
|  | 6 | Анестезиологический монитор Vamos | Монитор анестезиологический многофункциональный Предназначен для измерения и мониторинга концентрации N2O, ингаляционных анестетиков, CO2 и капнографии у детей и взрослых Общие характеристики Вес аппарата не более 2 кг Электропитание – 220 В, 50 Гц Наличие серийного порта для подключения к устройству для сбора и обработки информации Метод измерения – абсорбция дыхательным газом инфракрасного излучения в контрольной кювете Скорость всасывания газа из Y образного переходника дыхательного контура– 150 мл/мин + 20мл/мин Наличие системы рециркуляции дыхательного газа Выбор ингаляционного анестетика для измерения его содержания (фторотан, изофлуран, севофлуран, энфлуран, десфлуран) Жидкокристаллический дисплей, размером не менее 100 х 50 мм с отображением: капнограммы, содержания в дыхательном газе выбранного ингаляционного анестетика в фазы вдоха и выдоха (объемн. %), содержания N2O в фазы вдоха и выдоха (объемн. %), содержания СО2 в фазы вдоха и выдоха (mm Hg, объемн. %, kPa), сообщений при активации сигнализации, меню для выполнения настроек Сигнализация: звуковая с функцией отключения не более чем на 2 минуты, отображение на дисплее причин активации сигнализации, классификация причин активации сигнализации по приоритетности Установка пользователем пределов активации сигнализации по всем мониторируемым параметрам Основные причины активации сигнализации: апноэ, высокое/низкое содержание (СО2, N2O, выбранного ингаляционного анестетика), нарушение процесса измерения, заблокирована трубка пробного газа, неисправность, ошибка в системе Набор стандартных принадлежностей Осушитель пробного газа – 2 шт. на аппарат Диагностическая трубка – 2 шт. на аппарат Линия возврата газа – 1 шт. на аппарат | 2 |
|  | 7 | Ларингоскоп (набор изогнутых клинков Мас intosh babu № 0,1,2, Ri-integral, рабочее напряжение XL 2, 5В/230В с контейнером (рукояткой) для батарей типа АА с аккумуляторами и зарядным устройством или эквивалент | Волоконная оптика, ксеноновое освещение. Размеры клинков: длина клинка/ширина на дистальном конце: № 0: 81-58мм/9мм; № 1: 95-72мм/9мм; № 2: 116-93 мм/ 13 мм | 1 |
|  | 8 | Контейнер (рукоятка) перезаряжаемая Miller No 00 прямой клинок Miller No 0 прямой клинок Millter No 1 прямой клинок Miller No 2прямой клинок или эквивалент | Для двух батарей типа АА, рабочее напряжение XL 2,5 В, диаметром 19 мм, для зарядки в зарядном устройстве ri-charger Размеры клинков: длина клинка/ширина на дистальном конце: № 00: 76-52мм/9мм; № 0: 80-56мм/9мм; № 1: 103-80 мм/ 10,6 мм, № 2: 154-130 мм/ 12,5 мм | 1 |
|  | 9 | Ларингоскоп стандартные (набор изогнутых клинков Мас intosh Ri-standard, размер клинков № 2,3,4 стандартное освещение 2,7 В с батареечной рукояткой типа С) или эквивалент | Стандартное освещение. Размеры клинков: длина клинка/ширина на дистальном конце: № 2: 116-93мм/13мм; № 3: 133-114мм/14,5мм; № 4: 155-132 мм/ 14,5 мм | 1 |
|  | 10 | Ларингоскоп стандартные (набор изогнутых клинков Mac intosh baby Ristandard размер клинков № 0,1,2 стандартное освещение 2,7 В с батареечной рукояткой типа АА) или эквивалент | Стандартное освещение. Размеры клинков: длина клинка/ширина на дистальном конце: № 0: 81-60 мм/9мм; № 1: 95-72 мм/9мм; № 2: 116-93 мм/ 13 мм | 1 |
|  | 11 | Ларингоскоп стандартные (набор прямых клинков Miller intosh baby ri-standard размер клинков № 2,3,4 стандартное освещение 2,7 В с батареечной рукояткой типа С) или эквивалент | Стандартное освещение. Размеры клинков: длина клинка/ширина на дистальном конце: № 2: 154-132мм/13,5мм; № 3: 195-173мм/13,5мм; № 4: 205-183 мм/ 17 мм | 1 |
|  | 12 | Ларингоскоп стандартные (набор прямых клинков Miller baby ri-standard размер клинков № 0 ,1,2 стандартное освещение 2,7 В с контейнером для батарей типа АА) или эквивалент | Стандартное освещение. Размеры клинков: длина клинка/ширина на дистальном конце: № 0: 78-57мм/10мм; № 1: 103-80 мм/10мм; № 2: 154-132 мм/ 13,5 мм | 1 |
| Лот 3 |  | Инструменты и Аппараты для проведения хирургических операций |  |  |
|  | 1 | Комплект для реконструктивно-пластических операций в челюстно-лицевой хирургии для детей или эквивалент | Характеристика (описание) Кол- во Биполярный коагуляционный пинцет 2 длина 200 мм, ширина рабочей части 0,7 мм, рабочая часть керамическая (ткань не прилипает к инструменту) Распатор острый, длина 180 мм 1 Распатор острый, длина 185 мм 1 Остеотом для носовой перегородки, размер 6 мм, длина 185 мм 1 Щипцы раздавливающие, изогнутая 1 рабочая часть с желобом, длина 210 мм Рама роторасширителя со взаимозаменяемыми силиконовыми 1 вставками для различных языкодержателей Бор алмазный, диам. 1,4 мм, дл. 125 мм, хвостовик 2,35 мм 5 Бор алмазный, диам. 2,7 мм, дл. 125 мм, хвостовик 2,35 мм 5 Бор алмазный, диам. 7 мм, дл. 125 мм, хвостовик 2,35 мм 5 Бор по ROSEN, диам. 1,4 мм, дл. 125 мм, хвостовик 2,35 мм 5 Бор по ROSEN, диам. 2,7 мм, дл. 125 мм, хвостовик 2,35 мм 5 Бор по ROSEN, диам. 7 мм, дл. 125 мм, хвостовик 2,35 мм 5 Бор конический тонкий, диам. 5 мм, дл. 125 мм, хвостовик 2,35 мм 5 Бор конический тонкий, диам. 7 мм, дл. 125 мм, хвостовик 2,35 мм 5 Фреза костная по LINDEMANN, дл. 125 мм, хвостовик 2,35 мм 5 Бор алмазный HILAN, диам. 4,5 мм, размер III 2 Отвёртка для наконечника, диам. 1,5 мм, длина 25 мм 3 Сверло, диам. 2 мм 5 Бор сферический, диам. 6 мм 10 Сверло, диам. 2 мм, рабочая часть 7 мм 10 Сверло, диам. 2 мм, рабочая часть 10 мм 10 Наконечник контругловой понижающий 1 со встроенной системой охлаждения Головка угловая запасная к наконечнику GB 168 1 со встроенной системой охлаждения Языкодержатель по RUSSEL-DAVIS, размер 2 2 Оптический диссектор, с дистальным шпателем, окончатый, 1 большой, острый, для использования с оптикой 7230 BA/BWA Take-apart элеватор, острый, прямой, ширина 9 мм, длина 15 см 1 Ретрактор для нижней челюсти по NAHLIELI, с рукояткой, с 1 дистальным крючком, двузубый, для исползования с тубусами 58501 SA/SB/SC/SD и оптиками 7230 AA/BA and 7218 AA/BA Click Line поворотные ножницы, разборные, с загнутыми 1 браншами, размер 5 мм, рабочая длина 18 см, с прямым тубусом, состоящие из: 33131 P металлическая рукоятка 50220 R внешняя трубка 50235 G рабочая вставка Click Line разборный иглодержатель, неизолированный, 1 размер 5 мм, длина 18 см, с одной подвижной браншей, загнутый, состоящий из: 33133 P металическая рукоятка с хирургическим фиксатором 50236 JG внешняя трубка с рабочей вставкой Коагуляционная отсасывающая трубка-крючок, крючок загнут 1 вниз, размер 5 мм, длина 15 см, прямая ULTRA STOP, жидкость против запотевания, 30 мл, 3 стерильная прозрачная бутылка Тубус оптики, с поворотным краном, используется с оптиками 1 HOPKINS 4 мм , со скошенным наконечником 6 мм, для отодвигания ткани Тубус оптики, с поворотным краном, используется с оптиками 1 HOPKINS 4 мм, со скошенным наконечником 8 мм, для отодвигания ткани Тубус с поворотным краном, используется 1 с оптиками HOPKINS 50200 BA/BWA Источник холодного света HALOGEN 150, 1 рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц включая: 400 А сетевой шнур, галогеновые лампы 150Вт, 15В - 10 шт. Волоконнооптический световод, диам. 3.5 мм, длина 230 см 1 Металлическая рукоятка, изолированная, без фиксатора, 1 с 4-мя фиксирующими позициями ClickLine металлическая рукоятка, с хирургическим фиксатором, 1 с 4-мя фиксирующими позициями Внешняя трубка, изолированная, с переходником по LUER, 1 диам. 5 мм, длина 18 см Рукоятка с цилиндрическим клапаном, для промывания и 1 отсасывания, используется с коагуляционными отсасывающими трубками 5 мм и отсасывающими/промывающими трубками 5 мм Отсасывающий элеватор, большой, длина 13 см 1 Take-apart эргономическая рукоятка 1 Диссектор среднего лица, тупой, c 2-мя подвижными 1 браншами, ширина дистального конца 12 мм, длина 21 см, изогнутый Рабочая вставка, крючок для нерва, загнутая, 1 крючок загнут влево, длина 15 см Рабочая вставка, крючок для нерва, загнутая, 1 крючок загнут вправо, длина 15 см Отсасывающий элеватор, острый, большой, 1 рабочая длина 15 см, прямой Take-apart элеватор, острый, ширина 12 мм, загнутый, 1 дистальный конец под углом 90 гр., длина 15 см Click Line разборный иглодержатель, неизолированный, 1 размер 5 мм, длина 18 см, с одной подвижной браншей, загнутый, состоящий из: 33133 P металическая рукоятка с хирургическим фиксатором 50236 КG внешняя трубка с рабочей вставкой Промывающий тубус, для использования с ретракторами нижней 1 челюсти 58501 RA/RB/RC и оптикой HOPKINS II 7230BA | 1 |
|  | 2 | Операционный микроскоп для оториноларингологии на штативе S - 100 OPMI IFC или эквивалент | Предназначен для проведения ЛОР диагностики и хирургии Общие характеристики 1 .Оптика апохроматическая Увеличение: пятиступенчатое, с факторами: 0,4/0,6/1,0/1,6/2,5 Объектив f=250 мм со встроенным механизмом тонкой фокусировки Сменный объектив для рабочего расстояния f=400mm Сменный объектив для рабочего расстояния f=300mm с механизмом тонкой фокусировки и стерилизуемыми резиновыми колпачками в комплекте Освещение световолоконное; галогенная лампа 12В 100Вт: Регулятор яркости освещения расположен непосредственно на тубусе микроскопа Замена основной лампы на запасную нажатием кнопки Индикатор активации запасной лампы Автоматическое включение/выключение освещения при перемещении микроскопа в рабочее/нерабочее положение 7. Фильтры: Бескрасный фильтр (встроенный) Оранжевый фильтр (встроенный) Тубус - прямой Окуляры широкоугольные: 1 Ох Муфта поворотная угловая 120 град, для штатива S100 Асепсис: стерилизуемые угловые колпачки Штатив S100 передвижной напольный: Максимальный вынос руки микроскопа: 1 100мм Высота штатива 1 730 мм Подставка с размерами 650x625 мм Максимальная нагрузка 7 кг Компактный эргономичный дизайн Внутренняя прокладка кабелей и световодов Ручная подстройка фокуса Ручки для OPMI | 1 |
|  | 3 | Цистоскоп педиатрический Storz или эквивалент | Педиатрический операционный цисто-уретроскоп, ступенчатый, 10/10.5 Шр., 8°, длина 13 см, автоклавируемый, с жестким окуляром, с волоконнооптической системой, со встроенным стекловолоконным световодом, с центральным инструментальным каналом 5.5 Шр. для операционных инструментов, с 2-мя боковыми отверстиями для промывания и 2-мя конусами с замком LUER 27500 Педиатрический операционный цисто-уретроскоп, 12 Шр., 8°, длина 13 см, автоклавируемый, с жестким окуляром, с волоконнооптической системой, со встроенным стекловолоконным световодом, с центральным инструментальным каналом 7.5 Шр. для операционных инструментов или антирефлюксивного клапана DD уретральных стентов до 4.8 Шр., с 2-мя боковыми отверстиями для промывания, с 2-мя конусами с замком LUER 27500 Щипцы для удаления инородных теп, с 2-мя подвижными браншами, гибкие, 3 Шр., длина 28 см Биопсийные щипцы, с 2-мя подвижными браншами, гибкие, 3 Шр., длина 28 см Захватывающие щипцы для малых фрагментов, с 2-мя подвижными браншами, 5 Шр., длина 30 см Захватывающие щипцы для больших камней и фрагментов, с 2-мя подвижными браншами, 5 Шр., длина 30 см Биопсийные щипцы, с 2-мя подвижными браншами, 5 Шр., длина 30 см Нож, треугольный, 3 Шарр., одноразовый, 6 штук/упаковка Инъекционная игла, 3 Шр., жесткая, одноразовая, 6 шт./упак. Крючкообразный электрод, 3 Шр., для одноразового использования, 6 шт./упак. Комплектация: Источник холодного света HALOGEN 250 TWIN, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: 400 А сетевой шнур Галогенная лампа, 250 Вт, 24 В Волоконнооптический световод, длина 180 см, диам. 3.5 мм | 1 |
| Лот 4 |  | Оборудование для интенсивной терапии |  |  |
|  | 1 | Открытое реанимационное место для новорожденных с фототерапией Babyterm 8004 или эквивалент | Открытая система для терапии новорожденных Комплекс предназначен для согревания, терапии новорожденных Характеристики: Источник излучения – положение сверху Встроенные осветительные лампы – два уровня яркости (рабочий и ночной) Инфракрасный обогреватель с тремя уровнями мощности Мощность обогрева на расстоянии 80 см (от теплоизлучателя до поверхности ложа)- 10 мВт/см2. Наличие функции отведения верхнего источника излучения в сторону Обогрев и освещение ложа не зависимо от положения верхнего источника излучения Наличие пенного теплосберегающего матраца Наличие внутренних стенок ложа высотой 15 см. (с каждой стороны, откидывающиеся) Наличие вставки для рентгенкассеты Тележка мобильная – наличие четырех колес со стопорами Наличие полки с двумя боковыми рельсами Управление ручное или автоматическое на основе показаний датчиков с использованием дисплея Диапазон углов наклона кроватки от + 20 до –15 град (плавная регулировка) Диапазон установочных значений температуры – от 35 до 37,5 градусов Мониторинг кожной температуры по двум каналам Диапазон измеряемых/отображаемых значений температуры – от 15 до 42 градусов Наличие режима автоматического регулирования мощности излучения по температуре кожи пациента Система сигнализации (звуковая и текстовые сообщения) при отклонении от заданной температуры, неисправности Стандартные принадлежности: Система подведения О2 с увлажнением: флоуметр О2 1-16 л/мин (плавная регулировка), увлажнитель-распылитель автоклавируемый, шланг подведения О2 шланг О2 высокого давления 5метров со штекером (стандарт DIN 13260) Температурные датчики накожные (комплект) | 1 |
|  | 2 | Монитор прикроватный с капнографией Vista XL или эквивалент | Монитор пациента с капнографией Предназначен для электрокардиографии, пневмографии, плетизмографии, капногафии, определения и мониторирования частоты сердечных сокращений, дыхательных циклов, пульса, значений SpO2, артериального давления, CO2, температуры у детей и взрослых 1. Общие характеристики Защита от импульсов дефибриллятора Мониторирование во время использования электрохирургических инструментов Питание от сети переменного тока: 220 В, 50 Гц Встроенная батарея (не менее 90 мин. автономной работы) Программное обеспечение на русском языке Наличие серийного RS 232 порта Наличие интерфейса для подключения дополнительного монитора Возможность дооснащения новыми функциями и версиями программного обеспечения при помощи карты памяти (мониторинг давления инвазивным методом, определение сердечного выброса, определение концентрации О2 на вдохе и др.) Возможность подключения модуля анализа анестезиологических газов Наличие функции для передачи данных пациента, как по сети, так и при помощи РС-карты Совместимость с системой мониторирования PiCCO plus Возможность объединения мониторов в проводную сеть по протоколу 802.11 (Ethernet) Возможность объединения мониторов в беспроводную сеть по протоколу 802.11b (Wi-Fi) Регистрация стандартных ЭКГ отведений: I, II, III Автоматическое измерение по ЭКГ ЧСС с разрешением 1уд./мин Звуковое сопровождение ЭКГ комплексов с регулировкой громкости Изменение тональности сигналов сопровождающих ЭКГ комплексы при изменении значений SpO2 Регистрация пневмограммы Измерение частоты дыхания с разрешением 1 в мин Измерение систолического артериального давления Измерение среднего артериального давления Измерение диастолического артериального давления Погрешность измерения АД: ± 4%, разрешение 1 mm Hg Режимы измерения АД: автоматический, по требованию оператора Регулируемый интервал между измерениями АД: 0 - 120 мин Пульсоксиметрия с использованием датчика системы Masimo Регистрация фотоплетизмограммы Определение сатурации: погрешность ± 2% (70-100%), ± 3% (50-69%) Измерение частоты пульса: погрешность ± 3%, разрешение 1 уд. в мин Измерение температуры по двум каналам, погрешность ± 0,1°С, разрешение 0,1°С Регистрация капнограммы Определение СО2 концентрации в основном потоке инфракрасным методом: с точностью ± 2 mm Hg, с разрешением 1 mm Hg Наличие сигнализации по всем контролируемым параметрам: текстовые сообщения на экране, звуковые сигналы с регулировкой громкости сигнала, функция установки пределов активации сигнализации для каждого параметра функция временного отключения сигнала тревоги, функция отключения тревоги для каждого параметра, классификация сигналов по приоритетности. Наличие не менее чем 24-часовых графических и табличных трендов для всех контролируемых параметров Память не менее 50 последних событий Наличие программы расчета доз лекарственных средств 2. Дисплей Цветной жидкокристаллический дисплей, руссифицированный Диагональ экрана - не менее 25 см. Одновременное отображение не менее 8 полос (строк) для регистрации волновых форм Скорость развертки 12,5, 25 мм/сек, регулируемая оператором Наличие информационных окон для отображения в реальном времени всех контролируемых параметров и границ тревог по этим параметрам одновременно Наличие вызываемых оператором информационных окон для архивируемых параметров, окон управления без наслоения на окна контролируемых параметров отображаемых в реальном времени 3. Набор стандартных принадлежностей Кабель монитора многофункциональный – 1 шт. на аппарат Кабель ЭКГ пациента - 1 шт. на аппарат Кабель пульсоксиметрический для датчиков системы Masimo - 1 шт. на аппарат Датчик пульсоксиметрический многократного применения пальцевой системы Masimo – 1 шт на аппарат Шланг блока неинвазивного артериального давления - 1 на аппарат Манжета для определения АД многократного применения: окружность 12-19 см. – 5 шт. на комплект поставки, окружность 17-25 см. – 7 шт. на комплект поставки, Датчик температуры накожный – 1 шт. на аппарат Кабель с датчиком СО2 в комплекте с адаптером прямого потока – 1 шт. на аппарат | 12 |
|  | 3 | Монитор прикроватный без капнографии Vista XL или эквивалент | Монитор пациента Предназначен для электрокардиографии, пневмографии, плетизмографии, определения и мониторирования частоты сердечных сокращений, дыхательных циклов, пульса, значений SpO2, артериального давления, температуры у детей и взрослых 1. Общие характеристики Защита от импульсов дефибриллятора Мониторирование во время использования электрохирургических инструментов Питание от сети переменного тока: 220 В, 50 Гц Встроенная батарея (не менее 90 мин. автономной работы) Программное обеспечение на русском языке Наличие серийного RS 232 порта Наличие интерфейса для подключения дополнительного монитора Возможность дооснащения новыми функциями и версиями программного обеспечения при помощи карты памяти (капнография в основном потоке, мониторинг давления инвазивным методом, определение сердечного выброса, определение концентрации О2 на вдохе и др.) Возможность подключения модуля анализа анестезиологических газов Наличие функции для передачи данных пациента, как по сети, так и при помощи РС-карты Совместимость с системой мониторирования PiCCO plus Возможность объединения мониторов в проводную сеть по протоколу 802.11 (Ethernet) Возможность объединения мониторов в беспроводную сеть по протоколу 802.11b (Wi-Fi) Регистрация стандартных ЭКГ отведений: I, II, III Автоматическое измерение по ЭКГ ЧСС с разрешением 1уд./мин Звуковое сопровождение ЭКГ комплексов с регулировкой громкости Изменение тональности сигналов сопровождающих ЭКГ комплексы при изменении значений SpO2 Регистрация пневмограммы Измерение частоты дыхания с разрешением 1 в мин Измерение систолического артериального давления Измерение среднего артериального давления Измерение диастолического артериального давления Погрешность измерения АД: ± 4%, разрешение 1 mm Hg Режимы измерения АД: автоматический, по требованию оператора Регулируемый интервал между измерениями АД: 0 - 120 мин Пульсоксиметрия с использованием датчика системы Masimo Регистрация фотоплетизмограммы Определение сатурации: погрешность ± 2% (70-100%), ± 3% (50-69%) Измерение частоты пульса: погрешность ± 3%, разрешение 1 уд. в мин Измерение температуры по двум каналам, погрешность ± 0,1°С, разрешение 0,1°С Наличие сигнализации по всем контролируемым параметрам: текстовые сообщения на экране, звуковые сигналы с регулировкой громкости сигнала, функция установки пределов активации сигнализации для каждого параметра функция временного отключения сигнала тревоги, функция отключения тревоги для каждого параметра, классификация сигналов по приоритетности. Наличие не менее чем 24-часовых графических и табличных трендов для всех контролируемых параметров Память не менее 50 последних событий Наличие программы расчета доз лекарственных средств 2. Дисплей Цветной жидкокристаллический дисплей, руссифицированный Диагональ экрана - не менее 25 см. Одновременное отображение не менее 8 полос (строк) для регистрации волновых форм Скорость развертки 12,5, 25 мм/сек, регулируемая оператором Наличие информационных окон для отображения в реальном времени всех контролируемых параметров и границ тревог по этим параметрам одновременно Наличие вызываемых оператором информационных окон для архивируемых параметров, окон управления без наслоения на окна контролируемых параметров отображаемых в реальном времени 3. Набор стандартных принадлежностей Кабель монитора многофункциональный – 1 шт. на аппарат Кабель ЭКГ пациента - 1 шт. на аппарат Кабель пульсоксиметрический для датчиков системы Masimo - 1 шт. на аппарат Датчик пульсоксиметрический многократного применения пальцевой системы Masimo – 1 шт на аппарат Шланг блока неинвазивного артериального давления - 1 на аппарат Манжета для определения АД многократного применения: окружность 12-19 см. – 4 шт. на комплект поставки, окружность 17-25 см. – 5 шт. на комплект поставки Датчик температуры накожный -1 шт. на аппарат | 9 |
|  | 4 | Насос шприцевой инфузионный Iufusomat fmS или эквивалент | Предназначен для доставки жидкостей (растворов) с точным дозированием вводимых объемов. Основные характеристики: Вес насоса не более 3,1 кг Электропитание: от сети переменного тока 220 В, 50 Гц; от встроенной аккумуляторной батареи обеспечивающей непрерывную работу в течение 3,5 часов при максимальной скорости инфузии Электробезопасность: CF, защита от импульсов дефибриллятора, класс 1 Наличие защиты от попадания влаги Диапазон скорости введения 0,1 – 1000 мл/час с шагом 0,1 мл Диапазон объема инфузии 1,0 – 10000 мл с шагом 1,0 Точность инфузии ± 5% за период более 4 суток Функция программирования времени инфузии, диапазон 0 – 100 час Наличие режимов болюсного введения: болюс по требованию, болюс с предварительно заданным объемом, болюс через заданный интервал времени, диапазон 0 – 100 час Диапазон скорости болюсной инфузии 1 – 1000 мл/час Программируемый объем болюса 0,1 – 100 мл Наличие датчика капель Функция отключения датчика капель Наличие датчика воздуха в магистрали Функция расчета скорости инфузии через заданный объем и установленное время инфузии Функция автоматического перерасчета в мл/час при введении данных в мкг, мг, IE, ммоль/мин, час, 24 часа, учет массы тела пациента Функция изменения уровня давления окклюзии в инфузионной магистрали: 0,4 – 0,8 – 1,2 bar Функция изменения параметров инфузии без остановки насоса Режим ожидания с сохранением установленных параметров инфузии Наличие функции таймера – продолжительность паузы инфузии Вызов актуальных параметров на дисплей без остановки инфузии Режим блокировки элементов управления Наличие интерфейса для интеграции в сетевые комплексы Наличие зажима для крепления насоса на инфузионной стойке Жидкокристаллический дисплей с отображением: заданного объема инфузии, скорости введения, введенного объема жидкости, времени инфузии, тревог, ошибок Звуковая и световая сигнализация: о наличии воздуха в системе, о введенном заданном объеме, о непредвиденных остановках насоса, о разряде внутреннего источника питания | 5 |
|  | 5 | Инфузионный шприцевой Насос Perfusor Compact или эквивалент | Предназначен для дозированного введения лекарственных препаратов Общие характеристики Вес насоса не более 1,5 кг. Электропитание: от сети переменного тока 220 В, 50 Гц; от аккумуляторов обеспечивающих непрерывную работу в течение 80 часов со скоростью инфузии 10 мл/час Электробезопасность: CF, защита от импульсов дефибриллятора, класс 2 Наличие защиты от попадания влаги Горизонтальная, фронтальная загрузка шприца Совместимость со шприцами 10, 20, 50мл. Автоматическое определение (распознавание) объема шприца Диапазон скорости инфузии: от 0,1 до 100 мл/час с шагом 0,1 мл/час Диапазон задаваемого объема инфузии 0,1-1000 мл, шаг 0,1 мл Наличие режимов болюсного введения (автоматического, «вручную») Скорость автоматической болюсной инфузии 0,1 – 800 мл/час Объем болюса 0,1 – 50 мл Точность инфузии ± 2,5% Функция изменения уровня давления окклюзии в инфузионной магистрали: 0,4 – 0,8 – 1,2 bar Функция изменения скорости инфузии без остановки насоса Режим ожидания с сохранением установленных параметров инфузии Функция акустического сигнала тревог Наличие интерфейса для интеграции в сетевые комплексы Наличие устройства для присоединения насосов друг к другу вертикально Наличие зажима для крепления насоса на инфузионной стойке Жидкокристаллический дисплей с отображением: заданной скорости введения, объема жидкости, введенной из установленного шприца, объема выполненной инфузии, времени инфузии, тревог, ошибок | 19 |
|  | 6 | Дефибриллятор Defi Card 3002 или эквивалент | Дефибриллятор-монитор Предназначен для электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма у детей и взрослых Характеристики Вес не более 10 кг. Электропитание: сеть переменного тока 220 В., 50 Гц, система автономного питания – не менее 50 разрядов максимальной энергии при полной зарядке батареи. Диапазон энергии воздействия от 5 до 360 Дж. (9 ступеней) Время набора энергии до 8 секунд – 360 Дж, до 5 секунд – 200 Дж Управление: выбор энергии разряда, набор заряда, разряд с утюжковых электродов или панели дефибриллятора Цветной жидкокристаллический дисплей: размер не менее 135 х 100 мм, скорость движения курсора 25 мм/с, наличие двух каналов регистрации ЭКГ, Отображение на экране: выбранной и энергии воздействия, ЧСС в диапазоне 10-300 в мин, отведения ЭКГ, границ активации сигнализации по ЧСС. Регистрация ЭКГ: с электродов для дефибрилляции, через кабель пациента в отведениях I, II, III. с выбором отведения Функция синхронизации импульса Сигнализация (звуковая, сообщения на дисплее): ЭКГ, ЧСС, уровеньзаряда аккумулятора Звуковой сигнал QRS Память не менее 500 событий, тренды ЭКГ объемом не менее 6 часов Набор стандартных принадлежностей: Электроды многократного применения для наружной дефибрилляции – 1 комплект на аппарат. Адаптеры для детей на утюжковые электроды – 1 комплект на аппарат Токопроводящая паста 100 мл. Кабель ЭКГ на 3 отведения – 1 шт. на аппарат | 4 |
|  | 7 | Дефибриллятор – монитор переносной с синхронизированной дефибрилляцией и ЭКГ, монитором DefiCard 5000 или эквивалент | Дефибриллятор-монитор бифазный Предназначен для терапии острых и хронических нарушений ритма сердца Характеристики Наличие функции автоматической настройки уровня энергии воздействия Наличие режима синхронизации импульса Воздействие – импульсное бифазное Диапазон энергии воздействия: 2 – 180 Дж. (не менее 9 ступеней) при использовании утюжковых электродов, 2 – 180 Дж (не менее 13 ступеней) при использовании адгезивных электродов Время набора максимального заряда энергии не более 8 секунд Управление: выбор энергии воздействия, набор заряда, разряд, запуск печати с утюжковых электродов и/или панели управления дефибриллятора Наличие функции памяти: не менее 45 минут ЭКГ, 45 минут звуковой записи и 500 событий Дисплей жидкокристаллический цветной с диагональю не менее 250 мм Функция настройки яркости изображения Отображение на экране: Выбранной и поданной энергии воздействия, Количества поданных разрядов, Отведения, кривой ЭКГ – не менее I, II и III отведений одновременно, ЧСС в диапазоне 30-300 в мин, Трендов в графическом и табличном форматах по всем параметрам, Причин активации сигнализации. Регистрация ЭКГ с электродов для дефибрилляции, через кабель пациента Сигнализация (звуковая, сообщения на дисплее): ЭКГ, ЧСС, уровень заряда аккумулятора, принтер, технические причины Наличие звукового сигнала QRS Термопринтер встроенный Печать: ЭКГ по трем каналам одновременно, ЧСС, трендов, даты и времени, события, тревоги, тесты Скорость печати: 25, 50 мм/с Вес не более 6 кг. Электропитание: сеть переменного тока 220 В., 50 Гц, аккумулятор, обеспечивающий не менее: 2 часов мониторинга или 150 разрядов максимальной энергии Набор стандартных принадлежностей: Кабель ЭКГ на 3 отведения – 1 шт. Электроды многократного применения для наружной дефибрилляции – 1 комп. Токопроводящая паста 100 мл. | 2 |
| Лот 5 |  | Электроэнцефалографы |  |  |
|  | 1 | Электромиограф Нейро – МВП – 4 или эквивалент | регистрация до 4-х каналов электронейромиограммы, вызванных потенциалов мозга, вызванных кожных симпатических потенциалов, электроэнцефалограммы безболезненная магнитная стимуляция периферических нервов постоянный контроль качества наложения электродов и достоверности получаемых результатов использование широкого набора электродов и стимуляторов, позволяющих дифференцированно подходить к обследованию пациентов в зависимости от возраста и сопутствующей патологии специально разработанный детский шлем для крепления отводящих электродов с возможностью быстрого изменения его конфигурации возможность применения произвольного набора методик в ходе обследования одного пациента зыполнение нескольких циклов обследования в пределах базы данных конкретного пациента наличие подробной базы нормативных показателей с учетом пола, возраста и роста пациента ввод и редактирование медицинских норм для любого возраста добавление новых параметров анализа по желанию исследователя автоматизированное формирование протоколов обследований с возможностью их редактирования возможность использования Microsoft Word в качестве редактора протокола вывод на принтер протокола обследования или любого его фрагмента в виде текста, таблиц и графиков поддержка гибкой системы картотек обследований с произвольно задаваемыми русскоязычными названиями одновременный просмотр и сопоставление нескольких обследований в многооконном режиме работы при динамическом наблюдении пациента автоматическое ведение безбумажного архива обследований, содержимое которого может быть распечатано в любой момент удобный и интуитивно понятный интерфейс, использующий все средства среды Windows Э8/МЕ/2000/ХР и позволяющий легко освоить и творчески использовать все возможности программного обеспечения, а также максимально облегчить, упростить и ускорить работу врача наглядное представление списка проведенных проб и быстрый выбор интересующей информации для просмотра и анализа абсолютная безопасность и безболезненность всех методик работа в любом неэкранированном помещении Технические характеристики: Усилитель: Количество каналов ЭМГ, ВП Режимы работы: ЭМГ от 1-го до 4-х каналов вызванные потенциалы от 1-го до 4-х каналов измерение межэлектродного импеданса Частота квантования сигнала по одному каналу (задается программно): 200 Гц- 40 кГц Разрядность АЦП: 16 Входное сопротивление: более 100 мОм Входная емкость: 25 пФ Уровень шумов, от пика до пика, приведенный ко входу: в полосе до 2 кГц: менее 2 мкВ в полосе до 10 кГц: менее 3 мкВ Коэффициент усиления: 20-200000 Нижняя граница полосы пропускания :0,2-500 Гц Верхняя граница полосы пропускания: 20-10000 Гц Отключаемый режекторный фильтр 50 или 60 Гц: 40 дБ Коэффициент ослабления синфазного сигнала: 110 дБ Межканальное затухание: 60 дБ Синхровход для подключения стимуляторов сторонних фирм Токовый стимулятор: Амплитуда тока: 0,1-100 мА Длительность стимула: 0,025-2 мс Форма стимула: прямоугольник, медиана, трапеция, синусоида Фотостимулятор: Светодиодная вспышка (очки): 1 мс-1,5 с Независимое управление по правому и левому каналу Диапазон яркости 3 лог. ед. Синхровход для подключения стимуляторов сторонних фирм Фоностимулятор: Интенсивность стимула (SPL) : 0-120 дБ Длительность стимуляции: 0,05-40 мс Независимое управление по правому и левому каналу Форма стимула: прямоугольник, медиана, трапеция, синусоида Контралатеральное шумовое маскирование Синхроеыход для подключения стимуляторов сторонних фирм Паттерн-стимулятор: Разрешение стандартный стимулятор: 320x240 точек (15 цветов) стимулятор высокого разрешения: 800x600 точек (16 млн. цветов) Поле предъявления: весь экран, одна из половин, одна из четвертей, центральная часть Вид рисунка: шахматный, горизонтальные (вертикальные) полосы, нарисованный пользователем Размеры и масса: Габаритные размеры: блок усилителя: 210x140x55 мм блок управления токовым: 240x40x20 мм стимулятором блок аудиовидеостимулятора: 155x105x45 мм изделие в упаковке (без паттерна): 450х350х320 мм Масса: блок усилителя 600 г блок управления токовым стимулятором: 200 г блок аудиовидеостимулятора: 300 г изделие в упаковке (без паттерна): 8 кг Безопасность: Класс защиты: II тип BF по ГОСТ Р50267.0-92 (МЭК-601-1-1) | 1 |
|  | 2 | Многоканальный компьютерный электроэнцефалограф Сономед 315 М или эквивалент | Технические характеристики: Эхоэнцефалографический модуль Набор датчиков 1,0; 1,5; 2,0 МГц Интенсивность излучения ≤ 0,3 мВт/мм2 Разрешающая способность С датчиком 1,0 МГц – 3,2 мм; с датчиком 1,5 МГц – 2,4; с датчиком 2,0 МГц – 1,6 мм Режимы А – эхограмма; А+Р – эхограмма и пульсограмма; А+А –трансмиссионный; А+М – эхограмма и М-мода Число эхоэнцефалографических каналов 2 Комплектация: Сономед -315 М (с компьютером) – многоканальный компьютерный эхоэнцефалограф. Дополнительное оборудование к эхоэнцефалографам: - датчики: 1 МГц, 1,5 МГц, 2 МГц - адаптер с программным обеспечением для подключения Сономед – 315 М к компьютеру - гель ультрозвуковой (флакон 250 г с дозатором) - HPLJ 1020 лазерный принтер | 1 |
|  | 3 | Электроэнцефалограф для полисомнографии Энцефалан 131 или эквивалент | Проведение ЭЭГ исследований в любой монтажной схеме с проведением неограниченного числа ФП. Проведение ЭЭГ исследований с одновременной регистрацией РЭГ. Трехмерная локализация источников патологической электрической активности. Референтная реконструкция ЭЭГ в любую монтажную схему, вертикальный сплит и скролинг сигналов для визуального анализа. Обработка ЭЭГ различными методами количественного анализа. Оценка глубины воздействия функциональной ассиметрии мозга. Топографическое картирование (двух или трёхмерное) спектральных характеристик ЭЭГ в реальном времени. Автоматический поиск проявлений эпилептиформной активности и нестандартных фрагментов. Автоматическое распознавание и удаление артефактов от ЭКГ ЭМГ, ЭОГ. Обработка реоэнцефалографических исследований с формированием заключения. Электронная картотека (База данных), редактирование и печать документов, поддержка сетевого обмена информации медицинском учреждении Технические характеристики Количество регистрируемых каналов ЭЭГ 21(24) до 32 цифровых отведений Количество каналов РЭГ 6 Количество полиграфических каналов для регистрации ЭМГ, ЭОГ, КГР, ПГ 4 Синхронная запись сигналов ЭЭГ и РЭГ наличие Наличие фоно и фото-стимуляторов Есть Непрерывная регистрация в каналах ЭЭГ подэлектродного импеданса и потенциалов для контроля качества записи ЭЭГ Есть Цифровая обработка сигналов – 22 разрядный АЦП, процесссор ADSP-2181 RS-133 есть Чувствительность 0,1-200 мкВ/мм (21 ступень) для ЭЭГ и ВП; 0,02-5 мВ/мм (8 ступеней) для СМП; 0,02-1кОм/мм (6 ступень) для подэлектродного импеданса Постоянная времени 10-3-1-0,3-0,1-0,03-0,01 сек. (ФВЧ – 0,016; 0,05; 0,16; 0,5; 1,6; 5; 16 ГЦ) Фильтр низких частот (ФНЧ) 5, 15, 30, 70 Гц Режимный фильтр 50/60 Гц (ослабление более 1:1000) Автоматическое подавление миографических артефактов 30 ГЦ, 20 дБ Ультранизкий уровень шума 0,9 мкВ Общий коэффициент подавления синфазной помехи (IMRR) Более 125 дБ Изоляция пациента МЭК 601-1, класс 1, тип ВF Калибровка Прямоугольный (1Гц) или гармонический (5гц) сигнал 5, 10. 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 мкВ Чувствительность каналов объёмной РЭГ 5-500 мОм/мм (7ступеней) Дифференциальность РЭГ 0,1-10 ОМ/мм (7ступеней) Чувствительность полиграфических каналов 0,1-200 мкВ/мм (13ступеней) Способ связей с компьютером Интерфейс USB Комплект поставки: Блок пациента, включающий в себя 21 (24) канал регистрации ЭЭГ, 4 полиграфических канала (ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ, ПГ), 6 каналов РЭГ, управление фоно-, фотостимуляторами Фотостимулятор, фоностимулятор Датчик кнопочный гель Интерфейсный блок Стойка электроэнцелографа Комплект электродов и принадлежностей для съёмки ЭКС, ЭЭГ, реоэнцефалографии, набор шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ электродов, комплект датчиков Набор кабелей для проверки.поверочное устройство Кабели заземления, кабели связи Комплект ЭЭГ – электродов КЭ-ЭЭГ 1 10/20 Вычислительная техника: Pentium 2400 МГц, 512 Мб ОЗУ, Видеоадаптер серии Nvidia FX 128 MB, жесткий диск от 80 Гб, привод CD-RW, порты USB, OS Windows 2000 prof или XP, мышь, клавиатура, монитор 19 дюймов, принтер лазерный типа hp LJ 1150, 1015 Инсталляционные диски ПО, включающие в себя функциональные особенности. | 2 |
| Лот 6 |  | Центральная станция Guardian с 8-ю прикроватными мониторами Guardian B2PM-730 или эквивалент |  |  |
|  | 1 | Центральная станция Guardian с 8-ю прикроватными мониторами Guardian B2PM-730 или эквивалент | Процессор Пентиум 111 500 МГц или выше Основная память 128 Мб или более Объем жесткого диска 50 Гб или более Операционная система Microsoft Windows Режим экрана 1024x768, 256 или более цветов Экран 17-дюймовый Принтер Совместимый с Windows, факультативный Контролируемые параметры: ECG/IIR (ЭКГ/пульс) Цифровые показатели и кривая Resp.(дыхание) Цифровые показатели и кривая SрО2(Сатурация кислорода) Цифровые показатели и кривая IBP (Инвазивное кровяное давление) Цифровые показатели и кривая Temp. (Температура) Цифровые показатели Экран :рассчитан на одновременное отображение кроватей 8-ми пациентов Сигнальные тревоги : Случаи средней сложности (нижняя/верхняя граница) Особо тяжелые случаи (брадикардия/тахикардия) Запись событий и просмотр :до 40 пунктов, каждый по 30 секунд Тренд. Запись/просмотр до 1 часа Кривая. Запись/просмотр до 1 часа Печать: по тревоге (автоматическая, настраеваемая) По заброшенному событию в просмотре событий Сетевой интерфейс TCP/IP Мониторируемые параметры: ЭКГ 1 из 4 отведений (опция: 8 отведений при кабеле с 5 электродами) Пульс от 30 до 300 ударов в минуту Дыхание (импеданс) Режим для взрослых oт 5 до 120 дыханий в минуту, режим для детей/новорожденных от 0 до 115. Регистрация апноэ от 10 до 40 секунд. Сатурация от 20 до 100% Неинвазивное давление. Режим для взрослых: систолическое от 30 до 270 мм.рт.ст., диастолическое от 10 до 245 мм.рт.ст. Режим для детей/новорожденных: систолическое от 30 до 130 мм.рт.ст., диастолическое от 10 до 100 мм.рт.ст. Запуск измерения ручной и автоматический. Температура от 0 до 45°С Опционально: инвазивное давление. Режимы: взрослый, детский и неонатальный Возможность просмотра трендов: за 1 час с разрешением в 1 мин за 6 часов с разрешением в 10 мин за 24 час с разрешением в 30 мин час работы). В памяти хранится 8 последних событий. Электропитание: от сети и аккумуляторов (1 час работы) Размеры: 24 х 17 х 22.5 см. Вес: 5.8 кг. Технические характеристики: Монитор ВРМ – 730 Матрица: цветной дисплей 6,4 дюймов, активная матрица ( 320 х 240) Количество отображаемых кривых: 3 Отображение цифровых параметров: 3 Отображаемые параметры: - ЭКГ - пульс - неинвазионное давление - сатурация кислорода - плетизмограмма Принтер: опция (взамен блока работы с центральной станцией) Возможность работы с центральной станцией Стандартная комплектация: Кабель ЭКГ для сменного электрода (3 отведения) NiBP манжета для взрослого Серый рукав для NiBP манжеты Пульсоксиметрический датчик, многоразовый Шнур питания Одноразовый электрод (3 шт. в наборе) – 1 набор Дополнительная комплектация мониторов GUARDIAN ВРМ-730 Кабель ЭКГ (5 отведений) Одноразовые электроды (50 шт./уп.) Неонатальные одноразовые электроды (50 шт.) Манжета для измерения неинвазивного давления многоразовая детская Одноразовая манжета для измерения неинвазивного давления для новорожденных (3 разных размера по 10 штук каждого размера) Ректальный температурный датчик для взрослых и детей Датчик давления Кожный температурный датчик для взрослых и детей Кожный температурный датчик для новорожденных Многоразовый пульсоксиметрический датчик для взрослых на пален руки Многоразовый пульсоксиметрический Y-датчик для детей и новорожденных Одноразовый пульсоксиметрический датчик для взрослых Одноразовый пульсоксиметрический датчик для детей Удлинительный кабель для пульсоксиметрического датчика Набор для измерения инвазивного давления (одноразовый) Кабель для соединения измерительного модуля с монитором Термобумага для принтера (10 рулонов/коробка) Встроенный принтер | 1 |
| Лот 7 |  | Операционный стол рентгенопрозрачный CHS 1500 или эквивалент |  |  |
|  | 1 | Операционный стол рентгенопрозрачный CHS 1500 или эквивалент | Стол операционный предназначен для проведения хирургических операций. Технические данные: Четырёхсекционная поверхность стола с разделённой ножной секцией. Вертикальное перемещение стола выполняются с помощью электрогидравлической системы. Основные движения стола выполняются (тренделенбург, боковой наклон и т. п.) выполняются с помощью электрогидравлической системы. Основание и колонна защищены от коррозии нержавеющей сталью. Рентген-прозрачная поверхность стола по всей длине покрытая химически и ударопрочным полимером-бакелит. Матрасы со съёмными чехлами из синтетического легкообрабатываемого материала, крепятся на ленту велкро. Боковые, ножные, плечевые, подколенные опоры цельнолитные, из высокоупругого пенополиуретана. Имеются рельсы для крепления принадлежностей. Возможность придания «сидячего положения». Наличие специального клапана для регулировки скорости подъёма-опускания и выравнивания сопротивления давлению в соответствии с весом пациента. Кабельный пульт управления. Наличие подъёмника поясничного (почечного) с возможностью перемещения вдоль плоскости стола по направляющим рельсам (опция) Технические характеристики: Диапазон регулируемой высоты, не менее 690-1000 мм Размер столешницы, не менее 500х1900 мм Положение по тренделенбургу, не менее +-25 градусов Почечная позиция, не менее 135 градусов Наклон спинки секции, не менее 35-75 градусов Боковой наклон, не менее +-20 градусов Наклон ножной секции, не менее 0-90 градусов Разведение частей ножной секции, не менее 0-60 градусов Наклон головной секции От 15 до 90 градусов Источник питания АС 220 В, 50/60 Гц Потребление питания 500 Вт Принадлежности: Рама для анестезиологической ширмы 1 шт. Опора для рук 2 шт. Опора боковая 2 шт. Воронка плечевая 2 шт. Воронка с дренажным отводом и ёмкостью для отходов 1 шт. Опора подколенная 2 шт. Опора для ног 2 шт. Замки для крепления стандартных принадлежностей 1 комплект Ручной пульт управления 1 шт. Шнур питания 1 шт. Ремень для фиксации 1 шт. | 1 |
| Лот 8 |  | Отсасыватель хирургический ХО - 450 или эквивалент |  |  |
|  | 1 | Отсасыватели хирургические ХО - 450 или эквивалент | Малогабаритный, переносной, применяется для хирургии, реанимации, интенсивной терапии, вакуумэкстракции Вид насоса – компрессора т- мембранный, не требующий обслуживания; Максимальный вакуум - 80±5 кПа Свободный расход воздуха до 14 л/мин Бактериальный фильтр, понижающий попадание бактериальных клеточных массивов вот внешнюю среду в 25 раз; Наличие индуктора вакуума; Предохранение от переполнения – поплавковый, отсечной клапан; Низкий уровень шума, современный дизайн; Две емкости закрепленные на корпусе отсасывателя, для жидкости объемом 2*1л или 2*2 л в сборе с клапаном и быстро съемными резиновыми крышками, педаль ножного управления д/вакуумэкстракции. Ручка для переноски. Габариты, мм 238 х 221 х 300 Вес, не более 6,5 кг. | 3 |
| Лот 9 |  | Пульсоксиметры |  |  |
|  | 1 | Пульсоксиметр ОП - 32,1 Тритон или эквивалент | Диапазон измерений по 5рО2 % 60-100 Диапазон показаний по SpO2 % 0-100 Диапазон измерений частоты пульса (PR) 25-220уд/мин. • Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора при измерении SpO? в диапазоне 90-100 % ±2 в диапазоне 60-89 % ±3 • Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора при измерении частоты пульса в диапазоне 100-220 ±2 уд/мин. в диапазоне 25-99 ±1 уд/мин. Время установления показаний не более 20 сек. Прибор работает от сети переменного тока 220 В, 50 Гц и бортовой сети автомобиля "Скорая помощь". Мощность, потребляемая прибором не более 15 Вт. световая индикация наполнения пульса; звуковая сигнализация частоты пульса; двухэтапная световая и звуковая сигнализация, в случаях выхода измеряемых величин за установленные пределы; 20-ти часовой цикл регистрации и сохранения в памяти информации с последующим выводом ее на индикатор прибора, на компьютер или принтер. Прибор комплектуется 2 прищепочными датчиками и при необходимости детскими датчиками (по заявке). Прибор имеет возможность работать в сети централизованного мониторинга. | 2 |
|  | 2 | Пульсоксиметр Nonin – 8600 или эквивалент | Измеряемый диапазон насыщения крови кислородом От 0 до 100% Диапазон частоты пульса от 18 до 300 уд./мин. Индикаторы Индикатор пациента СДИ наполнения, низкое SpO2. высокое SpO2, низкий пульс высокий пульс Индикаторы 3-х цифровые 7-ми сегментные СДИ Длины волн при измерении красный 660 нм инфракрасный 925 нм Точность измерения SpO2 70 - 95% ±3% полной шкалы для новорожденных с использованием датчиков для детей и новорожденных. 70 - 100% ±2% полной шкалы для взрослых при использовании гибкого датчика или прищепки на палец. 70 - 100% ±3% полной шкалы для взрослых при использовании датчика отражающего типа. 70 - 100% ±4% полной шкалы при использовании клипсы на ухо. Ниже 70% не определяется Точность измерения ЧСС ±3% ±1 единица Температура при эксплуатации от-20до+50°С Температура при хранении от -30 до +50°С Влажность при эксплуатации от 10 до 90% без конденсации Влажность при хранении от 10 до 95% без конденсации Сетевые адаптеры, устройства для заряда батареи Модель 8604А -120V / 60 Hz Модель 8604А-50 -220V / 50 Hz Модель 7708 -110V / 50...400 Hz (для ВВС) Батарея 5 никель-кадмиевых элементов, собранных в одну батарею, минимальное время работы 30 часов (от полностью заряженной батареи), время заряда - 15 часов Изоляция пациента более 12 МОм Ток утечки ANSI/AAMISCL 12/78 Размеры 190 мм (ширина) х 247 мм (длинна) х 68 мм (высота) Вес 900 г с аккумулятором | 3 |
| Лот 10 |  | Насос роликовый перфузорный JHBP – 200 или эквивалент |  |  |
|  | 1 | Насос роликовый перфузорный JHBP – 200 или эквивалент | Насос роликовый перфузорный модель JHBP-2000 А/В применяется в лечебных учреждениях, фармацевтических предприятиях, лабораториях и научно-исследовательских центрах для проведения экстракорпоральных методов лечения (гемосорбция, плазмосорбция, плазмаферез, ультрафильтрация и т.д.). Технические характеристики: Напряжение переменный ток 220В, 50 Гц Мощность 30 Ватт Сегмент насоса: 06- 08 мм Пределы потока: 20 - 460мл/мин Габариты: 200 мм х 130 мм х 270 мм Вес брутто: около 6 кг | 3 |
| Лот 11 |  | Стерилизатор ГК - 100-3-М или эквивалент |  |  |
|  | 1 | Стерилизатор ГК - 100-3-М или эквивалент | Стерилизатор паровой ГК-100-ЗМ предназначен для стерилизации в стационарах медицинских учреждениях водяным насыщением паром под давлением перевязочных материалов, операционного белья, хирургического инструмента, хирургических перчаток и других медицинских принадлежностей, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. Технические характеристики: Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, Мпа, не более 0,22 Род тока Переменный , трехфазный Частота, Гц 50 или 60 Напряжение, В 380 Потребляемая номинальная мощность, к ВА, не более 16 Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм 400+-4 Количество режимов стерилизации 2 Параметры первого режима стерилизации: Рабочее давление, МПа 0,20+-0,02 Температура, 0 С 132+-2 Время стерилизационной выдержки, мин., не менее 20 Параметры второго режима стерилизации: Рабочее давление, МПа 0,11+-0,02 Температура, 0 С 120+-2 Время стерилизационной выдержки, мин., не менее 45 Габариты, мм Длина 1330+-50 Ширина 710+-50 Высота 1500+-50 Масса, кг, не более 280 Средняя наработка на отказ не менее 2500 циклов стерилизации, срок службы не менее 10 лет КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Наименование Кол-во, шт. Стерилизатор ГК-100-ЗМ 1 Запасные части: Вставка плавка ВПБ 6-5 4 Кольцо 2 Лампа сигнальная МН 26-0,12-1 2 Прокладка (конденсаторов) 1 Прокладка (под крышку стерилизационной камеры) 1 Прокладка (под крышку парогенератора) 1 Стекло водоуказальное НД-141-5 1 Шайба 12 Электронагреватель трубчатый 6 Принадлежности: Ключ торцовый 1 Коробка КСК-18 4 Подставка 1 | 2 |

Распределение медицинского оборудования

по лечебно-профилактическим учреждениям.

| № Лота | № позиции | Наименование продукции | Учреждение | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 |  | Физиотерапевтическое оборудование |  |  |
|  | 1 | Аппарат для лазерной терапии «Рикта - 04/4» | ГКБ № 1 | 2 |
|  | 2 | Аппарат для проведения ультразвуковой терапии «Ионосон – Эксперт» | ГКБ № 1 | 1 |
|  | 3 | Аппарат для транскраниальной электорстимуляции «Транссайр – 05» | ГКБ № 1 | 1 |
|  | 4 | Аппарат для транскраниальной электростимуляции «Транссайр – 03» | ГКБ № 1 | 2 |
|  | 5 | Аппарат для воздействия пульсирующим электростатическим током «Хивамат – 200» | ГКБ № 1 | 1 |
|  | 6 | Аппарат микроволновой терапии «Физиотерм – М» | ГКБ № 1 | 1 |
|  | 7 | Аппарат для магнитно- лазерной терапии «Матрикс» | ГКБ № 1 | 2 |
|  | 8 | Аппарат для магнитно- лазерной терапии «Мустанг – 2000» | ГКБ № 1 | 1 |
|  | 9 | Аппарат для магнитно-лазерной терапии «Полюс-2» | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 10 | Аппарат для магнитно - лазерной терапии АМО-Атос | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 11 | Приставка к аппарату АМО-Атос «Оголовье» | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 12 | Приставка к аппарату АМО-Атос «Цветоритм» | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 13 | Лазерная излучающая головка ЛО 3 15 Вт | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 14 | Лазерная излучающая головка КЛО 3 10 мВт | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 15 | Лазерная излучающая головка МЛО 1К | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 16 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии Магнитер АМТ 02 | ДБСП № 3 | 3 |
|  | 17 | Комплект магнитных насадок КМ 2 | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 18 | Зеркальная насадка ЗН-35 | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 19 | Акупунктурная насадка А3 | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 20 | Комплект ЛОР насадок Л1 | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 21 | Очки защитные ЗН - 22 | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 22 | Очки защитные ОЗ - 2 | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 23 | Очки защитные ОЗ - 3 | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 24 | Аппарат для лечения электросном «Электросон ЭС - 10- 50» | ГКБ № 1 | 2 |
|  | 25 | Аппарат для ДМВ – терапии Ранет ДМВ 2 - 1 | ГКБ № 1 | 1 |
|  | 26 | Аппарат для УВЧ - 30-03 | ДБСП № 3 | 4 |
|  | 27 | Аппарат для УВЧ - 80 | ГКБ № 1 | 4 |
|  | 28 | Галоингалятор для микроклимата соляной пещеры Галонеб | ГКБ № 1 | 3 |
|  | 29 | Аппарат компрессорный для ингаляции Нейбулазер | ГКБ № 1 | 6 |
|  | 30 | Аппарат для инфитатерапии импульсный низкочастотный «Инфита» | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 31 | Аппарат для проведения КВЧ «Стелла 1 БФ» | ГКБ № 1 | 2 |
|  | 32 | Аппарат для проведения КВЧ «Явь-1М» | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 33 | Излучающая головка КВЧ-диапазона для АЛТ «Матрикс» ЛО КВЧ 7,1 | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 34 | Излучающая головка КВЧ-диапазона для АЛТ «Матрикс» ЛО КВЧ 5,6 | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 35 | Акупунктурная насадка для КВЧ головок (А4) | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 36 | Тренажер № 1618SAM | ГКБ № 1 | 2 |
|  | 37 | Аппарат для лечения импульсным и постоянным магнитным полем «Градиент – 1» | ГКБ № 1 | 3 |
|  | 38 | Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс – 6» | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 39 | Аппарат для децеметровой терапии «Солнышко» | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 40 | Аппарат макулотестер поляризационный МТП - 2 | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 41 | Многофункциональный аппарат «Рефтон-01ФС» (ДДТ+ГТ комплектация) | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 42 | Аппарат УЗ терапии УЗ терапии УЗТ -1-07Ф | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 43 | Облучатель ультрофиолетовый БОП-01/27 –НанЭМА с комплектом тубусов | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 44 | Аппарат для гальванизации и электрофореза «Поток-1» | ДБСП № 3 | 10 |
|  | 45 | Массажный стол Advanta | ДБСП № 3 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО по лоту | 78 |
| № 2 |  | Оборудование наркозно-дыхательное |  |  |
|  | 1 | Наркозно – дыхательный аппарат Fabius без анестезиологического монитора Vamos | ГКБ № 11 | 4 |
|  | 2 | Наркозно – дыхательный аппарат Fabius c анестезиологическим монитором Vamos | ГКБ № 25 БСМП № 2 | 1 2 |
|  | 3 | Аппарат ингаляционного наркоза Полинаркон - 2 | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 4 | Аппарат ИВЛ для длительной вентиляции легких Savina | ДГКБ № 1 ДГКБ № 3 МИКБ № 1 ГКБ № 25 ГКБ № 2 ИТОГО по позиции: | 3 1 2 2 2 10 |
|  | 5 | Аппарат ИВЛ для длительной вентиляции легких Babylog 8000+ | ДГКБ № 4 | 2 |
|  | 6 | Анесетезиологический монитор Vamos | ДБСП №3 | 2 |
|  | 7 | Ларингоскоп (набор изогнутых клинков Мас intosh babu №0,1,2, Ri-integral, рабочее напряжение XL 2,5В/230В с контейнером (рукояткой) для батарей типа АА с аккумуляторами и зарядным устройством | ДГКБ № 1 | 1 |
|  | 8 | Контейнер (рукоятка) перезаряжаемая Miller No 00 прямой клинок Miller No 0 прямой клинок Miller No 1 прямой клинок Viller No 2прямой клинок | ДГКБ № 1 | 1 |
|  | 9 | Ларингоскоп стандартные (набор изогнутых клинков Мас Intosh Ri-standard, размер клинков №2,3,4 стандартное освещение 2,7 В с батареечной рукояткой типа С) | ДГКБ № 1 | 1 |
|  | 10 | Ларингоскоп стандартные (набор изогнутых клинков Mac lntosh baby Ri-standard размер клинков № 0,1,2 стандартное освещение 2,7 В с батареечной рукояткой типа АА) | ДГКБ № 1 | 1 |
|  | 11 | Ларингоскоп стандартные (набор прямых клинков Miller ri-standard размер клинков № 2,3,4 стандартное освещение 2,7 В с батареечной рукояткой типа С) | ДГКБ № 1 | 1 |
|  | 12 | Ларингоскоп стандартные (набор прямых клинков Miller baby ri-standard размер клинков № 0,1,2 стандартное освещение 2,7 В с контейнером для батарей типа АА) | ДГКБ № 1 | 1 |
|  |  |  | ИТОГО по лоту | 28 |
| № 3 |  | Инструменты и аппараты для проведения хирургических операций |  |  |
|  | 1 | Комплект инструментов для реконструктивно - пластических операций в челюстно-лицевой хирургии для детей | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 2 | Операционный микроскоп для оторинолапрингологии на штативе S - 100 OPMI IFC | ДБСП № 3 | 1 |
|  | 3 | Цистоскоп педиатрический Storz | ДГКБ № 1 | 1 |
|  |  |  | ИТОГО по лоту: | 3 |
| № 4 |  | Оборудование для интенсивной терапии |  |  |
|  | 1 | Открытое реанимационное место для новорожденных с фототерапии Babyterm 8004 | ДГКБ № 4 | 1 |
|  | 2 | Монитор прикроватный с Капнографией Vista XL для детей и взрослых | ДГБ № 3 ДБСП №3 МИКБ № 1 БСМП № 2 ДГКБ № 1 ГКБ № 2 Итого по позиции: | 2 2 4 1 1 2 12 |
|  | 3 | Монитор прикроватный без капнографии Vista XL | ДГБ № 3 ДБСП №3 БСМП № 2 ГКБ № 25 ГКБ № 2 Итого по позиции | 2 2 1 2 2 9 |
|  | 4 | Насос перистальтический инфузионный Iufusomat fmS | МИКБ № 1 ДГКБ № 3 Итого по позиции | 1 4 5 |
|  | 5 | Инфузионный шприцевой Насос Perfusop Compact | ДБСП №3 МИКБ № 1 ГКБ № 2 ДГКБ 1 Итого по позиции | 3 4 2 10 19 |
|  | 6 | Дефибриллятор DefiCard 3002 | МИКБ № 1 ДБСП № 3 ГКБ № 25 ГКБ № 2 Итого по позиции | 1 1 1 1 4 |
|  | 7 | Дефибриллятор – монито переносной с синхронизированной дефибрилляцией и ЭКГ, монитором DefiCard 5000 | БСМП № 2 Итого по позиции | 2 2 |
|  |  |  | ИТОГО по лоту | 52 |
| №5 |  | Электроэнцефалографы |  |  |
|  | 1 | Электромиограф Нейро – МВП - 4 | ДГКБ № 3 | 1 |
|  | 2 | Многоканальный компьютерный электроэнцефалограф Сономед 315М | ДГКБ № 3 | 1 |
|  | 3 | Электроэнцефалограф для полисомнографии Энцефалан 131 | ДГКБ № 3 | 2 |
|  |  |  | ИТОГО по лоту | 4 |
| № 6 | 1 | Центральная станция Guardian с 8-я прикроватными мониторами Guardian B2PM -730 | БСМП № 2 | 1 |
| № 7 | 1 | Операционный стол рентгенопрозрачный CHS 1500 | ДБСП № 3 | 1 |
| № 8 | 1 | Отсасыватели хирургические ХО - 450 | МИКБ № 1 | 3 |
| № 9 |  | Пульсоксиметры |  |  |
|  | 1 | Пульсоксиметр ОП – 31А Тритон | ДГКБ № 3 | 2 |
|  | 2 | Пульсоксиметр Nonin - 8600 | ГКБ № 2 | 3 |
|  |  |  | ИТОГО по лоту | 5 |
| № 10 | 1 | Насос роликовый перфузорный JHBP - 200 | ДГКБ № 3 | 3 |
| № 11 | 1 | Стерилизатор ГК - 100-3-М | ГП № 7 | 2 |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель мэра Новосибирска

______________ А. А. Корнилов

«___» _________________2007 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного

управления здравоохранения мэрии г. Новосибирска

_____________ А. А. Львов

«____»_____________2007 г.