# комиссия

# по размещению муниципального заказа

# при  департаменте по социальной политике мэрии

# протокол №  06-2-ОК/08
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

«03» апреля 2008 года

Наименование предмета конкурса: право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию мультисрезового рентгеновского компьютерного томографа для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3».

Наименование лота:

| № лота | Наименование лота | Коли-чество, шт. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Мультисрезовый рентгеновский компьютерный томограф | 1 | 35 000 000,0 |

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:

| ФИО |  | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Львов Александр Абрамович | - | начальник департамента по социальной политике мэрии, председатель комиссии; | 227-42-90 |
| Знатков Александр Михайлович | - | заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии, заместитель председателя; | 227-41-92 |
| Глазунова Ирина Витальевна | - | эксперт отдела муниципального заказа департамента по социальной политике мэрии, секретарь. | 222-79-64 |
| Члены комиссии: |
| Грицай Юлия Владимировна | - | эксперт отдела муниципального заказа департамента по социальной политике мэрии; | 222-79-64 |
| Ершов Алексей Викторович | - | заместитель главы администрации Центрального района города Новосибирска; | 223-09-15 |
| Колдина Тамара Васильевна | - | начальник управления социальной поддержки населения мэрии; | 227-42-80 |
| Миллер Светлана Анатольевна | - | заместитель начальника управления социальной поддержки населения мэрии; | 227-42-83 |
| Саньков Виктор Николаевич | - | заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии. | 222-04-30 |

# Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  была проведена конкурсной комиссией с 10  часов 00  минут по 10 часов 15 минут «20» марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307  (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 06-1-ОК от «20» марта 2008).

# Процедура рассмотрения заявок  на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 05 минут «03» апреля  2008 года по 10 часов 30 минут «03» апреля  2008  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.

По ЛОТ у  № 1: « Мультисрезовый рентгеновский компьютерный томограф»

# представлены две заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица, ФИО участника размещения заказа | Место нахождения (регистрации) юридического лица, | Почтовый Адрес | Номер контактного телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ГИПЕРИОН-ТРЕЙДИНГ» | 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, 1 этаж, комн. 1. | Тот же | +7(495)956-85-58, +7 (495)956-09-58 |
| 2. | ООО «Торговый дом «Медтехника» | 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 13 | Тот же | 346-30-01 346-36-28 354-88-00 |

# Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации.

# С учетом разницы в стоимости аппаратов комиссионно была произведена оценка качественных характеристик обоих представленных на конкурс аппаратов. Полностью соответствует техническим характеристикам конкурсной документации модель аппарата, предлагаемого ООО «Торговый дом «Медтехника». Сравнительная таблица прилагается (приложение 1 к настоящему протоколу).

# Путем голосования:

| ФИО члена комиссии | ООО «ГИПЕРИОН-ТРЕЙДИНГ» (регистрационный номер заявки № 1) | ООО «Торговый дом «Медтехника» (регистрационный номер заявки № 2) |
| --- | --- | --- |
| Львов Александр Абрамович | ПРОТИВ допуска | ЗА допуск |
| Знатков Александр Михайлович | ПРОТИВ допуска | ЗА допуск |
| Глазунова Ирина Витальевна | ПРОТИВ допуска | ЗА допуск |
| Грицай Юлия Владимировна | ПРОТИВ допуска | ЗА допуск |
| Ершов Алексей Викторович | ПРОТИВ допуска | ЗА допуск |
| Колдина Тамара Васильевна | ПРОТИВ допуска | ЗА допуск |
| Миллер Светлана Анатольевна | ПРОТИВ допуска | ЗА допуск |
| Саньков Виктор Николаевич | ПРОТИВ допуска | ЗА допуск |

# комиссия приняла следующее решение:

# 1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Торговый дом «Медтехника» |

# 2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ГИПЕРИОН-ТРЕЙДИНГ» | Непредоставление документов определенных частью 3 статьи 25 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» (в составе заявки не представлена копия лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения. Требование установлено в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», ст. 26 Федерального закона от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 года №107 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 № 49, от 26.01.2007 № 50). |

Признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся и  заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа – ООО «Торговый дом  «Медтехника», который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта – 34 600 000,0 руб., которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

# Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

# Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подписания всеми присутствующими членами комиссии.

| Председатель комиссии | _________________ Львов Александр Абрамович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | _________________ Глазунова Ирина Витальевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Члены комиссии |  |
|  | _________________ Знатков Александр Михайлович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ Рвачева Галина Владимировна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Колдина Тамара Васильевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Саньков Виктор Николаевич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Миллер Светлана Анатольевна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Ершов Алексей Викторович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Козодой Виктор Иванович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Грицай Юлия Владимировна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Начальник департамента по социальной политике мэрии | _________________ Львов Александр Абрамович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

| Приложение 1 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе от 03.04.2008 № 06-2-ОК/08 Контрольная таблица по сравнению технических характеристик аппаратов, представленных на открытый конкурс на поставку, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию мультисрезового рентгеновского компьютерного томографа для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3» |
| --- |
| № п/п | Требуемые на конкурсе технические характеристики | Предложения участника конкурса (ООО «Торговый дом «Медтехника») | Предложения участника конкурса (ООО «Гиперион-Трейдинг») | Соответствие требуемым на конкурсе техническим характеристикам |
|  |  |  |  | ООО «Торговый дом «Медтехника») | ООО «Гиперион-Трейдинг» |
| 1. | Общая характеристика |  |  |  |  |  |
|  | Рентгеновский компьютерный томограф (КТ) для всех видов обследований должен иметь мультисрезовую спиральную технологию сканирования с непрерывным сбором шестнадцати (16) срезов при наименьшей 600 мсек длительности полного (360() скана или двадцати шести (26) срезах в сек, 100 сек длину спирали, при обеспечении диагностического качества медицинских изображений, технологию управления лучевой нагрузкой на пациента, эффективную технологию управления рабочим потоком и интерактивной обработки данных объемного сканирования, технологию с общей базой данных для консоли управления и рабочей станции, мультимодальную платформу программного обеспечения, расширенный набор клинических приложений для проведения всех видов обследований, в том числе исследований с контрастным усилением. |  | Мультисрезовый компьютерный томограф «SOMATOM Emotion 16» Сименс АГ, Медикал Солюшенс, Германия | Томограф рентгеновский компьютерный AQUILION 16, TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, Япония | Мультисрезовый компьютерный томограф «SOMATOM Emotion 16» Сименс АГ, Медикал Солюшенс, Германия | Томограф рентгеновский компьютерный AQUILION 16, TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, Япония |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Гентри |  |  |  |  |  |
|  | Угол наклона гентри, не менее | +/- 30º | +/- 30º | +/- 30º | соответствует | соответствует |
|  | Дистанционное управление с консоли | Наличие | Наличие | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Апертура гентри, мм, не менее | 700 | 700 | 720 | соответствует | соответствует |
|  | Толщина гентри, мм, не более | 680 | 680 | 960 | соответствует | не соответствует |
|  | Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри, мм, не более | 250 | 240 | 380 | соответствует | не соответствует |
|  | Встроенный в гентри индикатор контроля за задержкой дыхания | Наличие | имеется | наличие | соответствует | соответствует |
|  | Система лазерных маркеров для точного позиционирования пациента на столе | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Вес гентри, кг, не более | 1200 | 1200 | 1750 | соответствует | не соответствует |
| 2.2. | Детекторная система |  |  |  |  |  |
|  | Детекторная система с использованием керамических композитных детекторных материалов | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Количество срезов за одно вращение, не менее | 16 | 16 | 16 | соответствует | соответствует |
|  | Количество активных детекторных каналов в одной линейке, не менее | 1450 | 1472 | 896х40 (35840) | соответствует | соответствует |
|  | Количество проекций за 360-градусное вращение одной детекторной линейки, не менее | 1250 | 1250 | 3600 | соответствует | соответствует |
|  | Количество детекторных линеек, не менее | 24 | 24 | 40 | соответствует | соответствует |
|  | Расстояние между фокусом и изоцентром, мм, не более | 550 | 535 | 600 | соответствует | не соответствует |
|  | Динамическое отклонение фокального пятна для снижения артефактов от неоднородности элементов объема | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Длительность затухания послесвечения, не более | 0,003 мсек | 0,002 мсек | 0,002 мсек | соответствует | соответствует |
| 2.3. | Генератор |  |  |  |  |  |
|  | Минимальное значение киловольтажа, кВ | 80 | 80 | 80 | соответствует | соответствует |
|  | Максимальное значение киловольтажа, кВ | 135 | 130 | 135 | не соответствует | соответствует |
|  | Минимальное значение тока на трубке, мА | 20 | 20 | 10 | соответствует | не соответствует |
|  | Максимальное значение тока на трубке, мА | 320 | 345 | 500 | не соответствует | не соответствует |
|  | Номинальная выходная мощность генератора, кВ, не менее | 50 | 50 | 60 | соответствует | соответствует |
| 2.4. | Рентгеновская трубка |  |  |  |  |  |
|  | Теплоемкость анода, млн тепловых единиц, не менее | 5.0 | 5.0 | 7.5 | соответствует | соответствует |
|  | Максимальная скорость охлаждения анода, кило тепловых единиц в мин, не менее | 810 | 810 | 1386 | соответствует | соответствует |
|  | Минимальный размер фокального пятна (IEC 336/93), не более | 0.8 х 0.5 мм | 0.8 х 0.5 мм | 0.9 х 0.8 мм | соответствует | не соответствует |
|  | Максимальный размер фокального пятна (IEC 336/93), не более | 0.8 х 0.8 мм | 0.8 х 0.7 мм | 1.6 х 1.4 мм | соответствует | не соответствует |
| 2.5. | Стол пациента |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный вес пациента, кг, не менее | 200 | 200 | 205 | соответствует | соответствует |
|  | Диапазон скорости продольного перемещения стола, мм/сек, не менее | 1 – 100 | 1 – 100 | 0,8 – 96 | соответствует | не соответствует |
|  | Сканируемый диапазон стола (без металлических включений), см, не менее | 153 | 153 | 175 | соответствует | соответствует |
|  | Нижнее положение стола пациента, см, не более | 45 | 45 | 30 | соответствует | соответствует |
| 2.6. | Компьютерная система управления |  |  |  |  |  |
|  | Двухконсольная технология управления сканированием и постобработки | Наличие, указать название второй консоли | Имеется, syngo CT 3D | Наличие, Стандартная двухконсольная конфигурация + дополнительная рабочая станция Vitrea2 | соответствует | соответствует |
|  | - общее поле базы данных изображений и наборов проекционных данных | Наличие | Имеется | наличие | соответствует | соответствует |
|  | - возможность работы на сателлитной консоли без необходимости пересылки изображений с основной консоли | Наличие | имеется | наличие | соответствует | соответствует |
|  | - цветные плоскоэкранные безбликовые мониторы для основной и сателлитной консолей с диагональю 48 см, не менее | 2 | 2 | 2 | соответствует | соответствует |
|  | - матрица отображения мониторов, не менее | 1280 х 1024 | 1280 х 1024 | 1280 х 1024 | соответствует | соответствует |
|  | Общая оперативная память основной и сателлитной консолей компьютерной системы, ГБ, не менее | 4 | 4 | 4,5 Гб + 8 Гб (рабочая станция) | соответствует | соответствует |
|  | Временная память хранения изображений, ГБ / несжатых изображений, не менее | 146 / 240 000 | 146 / 240 000 | 290 / 200 000 изображений + 57600 срезов / проекционных данных + 500 Гб рабочая станция | соответствует | соответствует |
|  | Возможность экспорта проекционных данных через USB порт | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Архивирование |  |  |  |  |  |
|  | - дисковод для записи на компакт-диски | Наличие | имеется | наличие | соответствует | соответствует |
|  | - емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / или МБ, не менее | 1100 / 650 | 1100 / 700 | 1100 / 650 | соответствует | соответствует |
| 2.7. | DICOM сопряжение |  |  |  |  |  |
|  | DICOM Send/Receive | Наличие | имеется | наличие | соответствует | соответствует |
|  | DICOM Query/Retrive | Наличие | имеется | наличие | соответствует | соответствует |
|  | DICOM Storage | Наличие | имеется | наличие | соответствует | соответствует |
|  | DICOM Basic Print | Наличие | имеется | наличие | соответствует | соответствует |
| 2.8. | Спиральное сканирование |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная длительность полного 360-градусного скана, сек, не более | 0,6 | 0,6 | 0,5 | соответствует | соответствует |
|  | Максимальная длительность полного 360-градусного скана, сек, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | соответствует | соответствует |
|  | Максимальная длительность одной спирали, сек, не менее | 100 | 100 | 100 | соответствует | соответствует |
|  | Максимальное поле обзора (FoV), мм, не менее | 700 | 700 | 500 | соответствует | не соответствует |
|  | Минимальная коллимированная толщина среза, мм, не более | 0,6 | 0,6 | 0,5 | соответствует | соответствует |
|  | Диапазон толщин срезов при спиральном сканировании, мм, не хуже | 0,6 – 8 | 0,6 – 8 | 0,5 – 8 | соответствует | соответствует |
|  | Минимальное значение объемного винтового шага, не менее | 6 | 6,4 | 10 | соответствует | соответствует |
|  | Максимальное значение объемного винтового шага, не менее | 32 | 32 | 24 | соответствует | не соответствует |
|  | Произвольный выбор винтового шага для обеспечения полного качества изображения | Наличие | Имеется | наличие | соответствует | соответствует |
|  | Независимость толщины реконструируемого среза от выбираемого винтового шага | Наличие | Имеется | наличие | соответствует | соответствует |
|  | Независимость дозы пациента от выбираемого винтового шага | Наличие | Имеется | наличие | соответствует | соответствует |
|  | Ретроспективное наложение срезов при реконструкции изображений | Наличие | Имеется | наличие | соответствует | соответствует |
|  | - минимальное расстояние между изображениями, не более | 1/10 выбранной толщины среза | 1/10 выбранной толщины среза | 1/10 выбранной толщины среза | соответствует | соответствует |
|  | - дистанционное управление гентри с консоли оператора | Наличие | имеется | наличие | соответствует | соответствует |
|  | Скорость реконструкции изображений (матрица 512х512), изображений в секунду, не менее | 16 | 16 | 10 (12) | соответствует | не соответствует |
| 2.9. | Качество изображения |  |  |  |  |  |
|  | Низкоконтрастное разрешение на фантоме Catphan 20 см |  |  |  |  |  |
|  | - разрешение, мм, не более | 5 | 5 | 4 | соответствует | соответствует |
|  | - контраст, ед. Хаунсфилда, не более | 3 | 3 | 3 | соответствует | соответствует |
|  | - доза, мГр, не более | 17 | 16,2 | 9,7 | соответствует | соответствует |
|  | - размер поля сканирования, см, не менее | 50 | 50 | 50 | соответствует | соответствует |
|  | - напряжение на трубке, кВ, не менее | 130 | 130 | 120 | соответствует | не соответствует |
|  | - толщина среза, мм, не менее | 10 | 10 | 10 | соответствует | соответствует |
|  | Низкоконтрастное разрешение на фантоме Catphan 16см |  |  |  |  |  |
|  | - разрешение, мм, не более | 3 | 3 | 2 / 4 | соответствует | не соответствует |
|  | - контраст, ед. Хаунсфилда, не более | 3 | 3 | 3 | соответствует | соответствует |
|  | - доза, мГр, не более | 21 | 21,5 | 45.6 / 21 (22 / 13) | не соответствует | не соответствует |
|  | - размер поля сканирования, см, не менее | 50 | 50 | 50 | соответствует | соответствует |
|  | - напряжение на трубке, кВ, не менее | 130 | 130 | 120 | соответствует | не соответствует |
|  | - толщина среза, мм, не менее | 10 | 10 | 10 | соответствует | соответствует |
|  | Высококонтрастное разрешение при 0% передаточной функции |  |  |  |  |  |
|  | - пар линий на см / или в мм, не менее | 17 / 0,29 (при поле сканирования 50 см) | 17,5 / 0,29 (при поле сканирования 50 см) | 18 п.л. / 0,28 (при поле сканирования 50 см) | соответствует | не соответствует |
|  | - ток на трубке, мА, не более | 60 | 60 | 50 | соответствует | соответствует |
|  | - минимальная длительность полного скана, сек, не более | 0,8 | 0,6 | 0,5 | соответствует | соответствует |
|  | - напряжение на трубке, кВ, не более | 130 | 130 | 120 | соответствует | соответствует |
|  | - толщина среза, мм, не более | 1,5 | 2,4 | 0,5 | не соответствует | соответствует |
| 2.10. | Программные пакеты и приложения |  |  |  |  |  |
|  | Технология автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения | Наличие, указать название | Имеется, CARE Dose 4D | Наличие, SureCare | соответствует | соответствует |
|  | - отсутствие требования получения двух топограмм для вычисления амплитуда модуляции тока на трубке | Да (отсутствует) | Да (отсутствует) | Да (отсутствует) | соответствует | соответствует |
|  | - возможность регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | - максимальный процент снижения дозы облучения, не менее | 65 | 66 | 65 | соответствует | соответствует |
|  | Вторичная реконструкция срезов (MPR) | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Программа для трехмерного представления васкулярных структур и бронхиального дерева (Angio) | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Программа для трехмерного отображения поверхности объекта (SSD) | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Фильтрация изображения для снижения артефактов ужесточения пучка рентгеновского излучения (оптимизации визуализации в области заднечерепной ямки) | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Оценка динамических исследований, анализ циркуляции контрастного болюса в заданной области интереса | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Объемные измерения | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Автоматический запуск спирального сканирования, синхронизируемый с прибытием контрастного вещества | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Программа трехмерного цветного представления анатомического объема в реальном масштабе времени | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Программа для расширения поля обзора и реконструкции до 700 мм | Наличие | имеется | отсутствие | соответствует | не соответствует |
|  | Программа для проведения виртуальной эндоскопии | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Программа для количественной динамической оценки перфузии головного мозга | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Программа для количественной динамической оценки перфузии внутренних органов и опухолей | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Программа для реконструкции мультипланарных проекций непосредственно из проекционных данных | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
| 2.11. | Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический инжектор для введения контрастного вещества, модель инжектора | Наличие, указать название | Имеется, MEDRAD Stellant Sx | наличие | соответствует | соответствует |
|  | Количество сменных шприцов (колб), не менее | 50 | 50 | 50 | соответствует | соответствует |
|  | DICOM сетевая камера для документирования изображений в формате 14’’x17’’ | Наличие, указать название | Имеется Sony UP-DF500 | Наличие, Kodak | соответствует | соответствует |
|  | Дополнительный запас пленок для полутонового документирования, не менее | 500 | 500 | 500 | соответствует | соответствует |
|  | Монтажный материал, включая распределительный электрощит, рубильники аварийного выключения и рубильник общего включения, силовой рубильник общего включения, силовой кабель внутренней кабинетной разводки и пр. | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Система бесперебойного электроснабжения основной консоли | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Система бесперебойного электроснабжения сателлитной консоли | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Полный комплект аксессуаров и средств для укладки пациента | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Специализированные средства позиционирования для сканирования младенцев | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Подключаемая мощность для электроснабжения сканера, кВА, не более | 70 | 70 | 100 | соответствует | не соответствует |
|  | Рабочий стол для размещения консолей сканера, шт., не менее | 2 | 2 | 2 | соответствует | соответствует |
|  | Рабочий стул, антистатический, шт., не менее | 2 | 2 | 2 | соответствует | соответствует |
|  | Требования к температурному режиму (кондиционирование) | Указать | Рабочий диапазон температур от 18 до 30 градусов, дополнительное кондиционирование не требуется | Приточно-вытяжная система с охлаждением (кондиционирование) | соответствует | соответствует |
| 3. | Дополнительные условия |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж и пусконаладочные работы | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Обучение персонала работе на сканере на рабочем месте | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Гарантийное обслуживание, не мене 1 года | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
|  | Системное средство для удаленной диагностики сканера по каналам связи | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |
| 4. | Документация |  |  |  |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | имеется | Наличие | соответствует | соответствует |